

zzzPAT

Za Watch-PAT™

Navodila za uporabo programske opreme

Itamar Medical REF OM2197442



**Pozor: V skladu z zveznim zakonom je prodaja te naprave dovoljena samo zdravstvenim delavcem z ustrezno licenco oz. po njihovem naročilu.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Različica programske opreme: 5.3.81..x |
|  |  |

Avtorske pravice © 2022 WatchPAT in PAT sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Itamar Medical Ltd., hčerinske družbe ZOLL Medical Corporation, v Združenih državah in/ali drugih državah.

**OMEJITEV ODGOVORNOSTI**

**Itamar Medical** Ltd. zavrača vsako in kakršno koli odgovornost za kakršne koli telesne poškodbe in/ali premoženjsko škodo, ki bi nastala zaradi upravljanja ali uporabe tega izdelka, razen uporabe, ki je strogo v skladu z navodili in varnostnimi opozorili, navedenimi v tem priročniku in v vseh njegovih dodatkih ali prilogah, ter v skladu z garancijskimi pogoji, navedenimi v Licenčni pogodbi, ki je na voljo na naslovu <https://www.itamar-medical.com/lmages/licensewp.pdf>

Izdelek in/ali način uporabe pokriva eden ali več izmed naslednjih patentov, registriranih v ZDA: 6319205, 6322515, 6461305, 6488633, 6916289, 6939304, 7374540, kot tudi morebitne vložene, a še ne razrešene patentne prijave ter patenti, na katere se te nanašajo in/ali patentne prijave, vložene v drugih državah.

Itamar Medical Ltd.

9 Halamish Street,

PO 3579

Caesarea

3088900

Izrael

Telefon: za mednarodne klice: + 972-4-617-7000, za ZDA: 1-888-7ITAMAR

Faks: + 972 4 627 5598

[www.itamar-medical.com](http://www.itamar-medical.com)

customersupportinc@itamar-medical.com

|  |  |
| --- | --- |
| cid:image001.png@01D4DCEB.8872B0B0 |  |

EN ISO 13485:2016

Kontaktni podatki pooblaščenega predstavnika upravnega oz. regulativnega organa so navedeni v Prilogi D.

Preglednica izdaj

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izdaja** | **Datum** | **Opis** | **Poglavje** | **Strani (samo zadnja izdaja )** |
| 1 | Januar 2020 | ZačetnaNa podlagi OM2197434 izd. 23 Odstranjene grafike in preglednice | Vsi |  |
| 2 | Maj 2020 | Namenska uporaba WP1 | 1,3 |  |
| 3 | Junij 2021 | Posodobljena izračunana vrednost ODI innova postavitev poročila | 4.6.1 |  |
| 4 | Julij 2021 | Kanal NAF (senzor toplotnega pretoka zraka) | Aplikacija C |  |
| 5 | Marec 2022 | Registracija WP1 za več nočiStanje preverjanja WP1Podrobna poročila in povzetki poročil, dodatna stran histogramov poročil, poročilo za bolnika glede na spol, Dodan filtriran kanal NAF | 4.1.2.2.4,24.6.1, 4.6.24.6.7 - 4.6.9Aplikacija C | 131519-2022-2333 |
| 6 | Oktober 2022 | Sprememba besedila v Namenska uporaba | 1,3  | 7 |
| 7 | November 2022 | Sprememba WP300 v WatchPAT™ 300Sprememba WP1 v WatchPAT™ ONESprememba SaO2 v SpO2Dodano sporočilo o posodobitvi WatchPAT™ 300.Opozorilno sporočilo: Podatki o smrčanju in položaju telesa v preiskavi morda niso ustrezno predstavljeni. | VsiVsi4.4.14.2.28 Odpravljanje motenj | VsiVsi171429 |

Kazalo

[1 Predstavitev zzzPAT 6](#_Toc125442793)

[1.1 Predvidena uporaba/indikacije za uporabo Watch-PAT200 6](#_Toc125442794)

[1.2 Predvidena uporaba/indikacije za uporabo Watch-PAT200U, WatchPAT™ 300 in WatchPAT™ ONE 6](#_Toc125442795)

[1.3 Programska oprema zzzPAT – definicija 7](#_Toc125442796)

[1.4 Pregled 7](#_Toc125442797)

[2 Namestitev 8](#_Toc125442798)

[2.1 Splošen opis programske opreme zzzPAT 8](#_Toc125442799)

[3 Nastavitev konfiguracije zzzPAT 9](#_Toc125442800)

[3.1 Nastavitve>Mape 9](#_Toc125442801)

[3.2 Nastavitve>Uporabniške nastavitve 9](#_Toc125442802)

[3.3 Nastavitve>Splošne nastavitve 9](#_Toc125442803)

[4 Uporaba zzzPAT 10](#_Toc125442804)

[4.1 Priprava nove preiskave 10](#_Toc125442805)

[4.2 Upravljanje preiskav preiskovancev 13](#_Toc125442806)

[4.3 Zaslon za prikaz 16](#_Toc125442807)

[4.4 Možnosti prikaza signala 17](#_Toc125442808)

[4.5 Pregled, analiza in poročilo preiskave 17](#_Toc125442809)

[4.6 Poročila 18](#_Toc125442810)

[5 Izvoz podatkov 23](#_Toc125442811)

[6 Orodja 24](#_Toc125442812)

[7 Čarovnik za baze podatkov 25](#_Toc125442813)

[8 Odpravljanje težav 26](#_Toc125442814)

[Priloga A: LICENČNA POGODBA 33](#_Toc125442815)

[Priloga B: Regulativni zastopnik 33](#_Toc125442816)

[Dodatek C: Omogočenje kanala NAF (senzor toplotnega pretoka zraka) 34](#_Toc125442817)

[Priloga D: kazalo 37](#_Toc125442818)

Seznam preglednic

[Tabela 1 – Odpravljanje težav, namestitev 26](#_Toc125442819)

[Tabela 2 – Odpravljanje težav, zzzPAT 30](#_Toc125442820)

[Tabela 3 – Odpravljanje motenj, Način s skupnim dostopom v zzzPAT 31](#_Toc125442821)

[Tabela 4 – Odpravljanje težav, Naprave in orodja 32](#_Toc125442822)

# Predstavitev zzzPAT

**Opomba:** V tem dokumentu sklicevanje na WatchPAT zajema vse 4 naprave (WP200, WP200U, WatchPAT™ 300 in WatchPAT™ ONE), razen če je navedeno drugače.

**Razširjen** in ilustriran vodnik najdete na spletni strani družbe Itamar-Medical ( <https://www.itamar-medical.com/support/downloads/> )

## Predvidena uporaba/indikacije za uporabo Watch-PAT200

Naprava Watch-PAT200 ("WP200") je neinvazivna naprava za uporabo na domu pri preiskovancih s sumom na motnje dihanja med spanjem. Naprava WP200 se uporablja kot diagnostični pripomoček za zaznavanje motenj dihanja med spanjem ter prepoznavanje faz spanja (faza REM, plitki spanec, globoki spanec). Naprava izračuna periferni arterijsko tonometrijski (PAT) indeks dihalnih motenj ("pRDI"), indeks apnej-hipopnej ("AHI"), PAT prepoznavanje faz spanja ("pSTAGES") ter, kot dodatna možnost, stopnjo smrčanja in posamezne položaje telesa iz zunanjega vgrajenega senzorja za smrčanje in položaj telesa (senzor SBP). Funkciji "PSTAGES" in SBP tega pripomočka nudita dodatne informacije poleg indeksov PRDI/PAHI. Podatka "PSTAGES" in SBP nista namenjena za uporabo kot edina ali primarna podlaga za diagnosticiranje dihalnih motenj, povezanih s spanjem, predpisovanje zdravljenja ali ugotavljanje, ali je potrebna dodatna diagnostična obravnava.

Naprava WP200 ni indicirana za uporabo pri otrocih, mlajših od 17 let.

## Predvidena uporaba/indikacije za uporabo Watch-PAT200U, WatchPAT™ 300 in WatchPAT™ ONE

Naprave Watch-PAT200U (WP200U), WatchPAT™ 300in WatchPAT™ ONE so neinvazivne naprave za uporabo na domu pri preiskovancih s sumom na motnje dihanja med spanjem. Naprave WP200U, WatchPAT™ 300 in WatchPAT™ ONE so diagnostični pripomočki za zaznavanje motenj dihanja med spanjem, faz spanja (REM, plitki spanec, globoki spanec, budnost), ravni smrčanja ter položaja telesa. Napravi izračunata periferni arterijsko tonometrijski (PAT) indeks dihalnih motenj (pRDI), indeks apnej-hipopnej (pAHI), indeks centralnih apnej-hipopnej (pAHIc), PAT prepoznavanje faz spanja (pSTAGES) ter, kot dodatna možnost, raven smrčanja in posamezne položaje telesa iz zunanjega vgrajenega senzorja za smrčanje in položaj telesa. Podatki PSTAGES ter raven smrčanja in položaj telesa zagotavljajo dodatne informacije poleg indeksov PRDI/PAHI/PAHIc. Podatki PSTAGES ter raven smrčanja in položaj telesa niso namenjeni za uporabo kot edina ali primarna podlaga za diagnosticiranje dihalnih motenj, povezanih s spanjem, predpisovanje zdravljenja ali ugotavljanje, ali je potrebna dodatna diagnostična obravnava.

Indeks pAHIc je indiciran za uporabo pri bolnikih, starih 17 let ali več. Vsi drugi parametri so indicirani za uporabo pri starejših od 12 let.

Opomba: Za predstavitev naprave pAHIc je v vaši državi morda potrebna odobritev s strani pristojnega regulativnega organa.

## Programska oprema zzzPAT – definicija

zzzPAT je paket analitične programske opreme, ki se uporablja skupaj z napravami WP kot pripomoček pri diagnosticiranju motenj dihanja med spanjem in zaznava faze REM, plitkega spanca, globokega spanca in budnosti, meri intenzivnost smrčanja ter zaznava položaje telesa. Programska oprema zzzPAT prikazuje signale, ki jih posnamejo naprave WP, samodejno zazna dogodke motenega dihanja, sprejema podatke o fazah spanja, smrčanju in položaju telesa ter tvori celovito poročilo za zdravnika.

## Pregled

Algoritmi zzzPAT uporabljajo štiri kanale WP: PAT, srčno frekvenco, aktigrafijo in raven kisika v krvi oz. saturacijo (bodisi izmerjeno v primeru WP200 bodisi izpeljano v primeru WP200U/ WatchPAT™ 300/ WatchPAT™ ONE) za zaznavanje motenj dihanja med spanjem in faz spanja (REM, plitki spanec, globoki spanec, budnost). Pri pripomočkih WP200U, WatchPAT™ 300 in WatchPAT™ ONE omogoča uporaba kanala respiratornega gibanja senzorja RESBP poleg drugih kanalov pripomočka WP nadaljnjo identifikacijo osrednje apneje.

Algoritem zzzPAT uporablja kanale WP za smrčanje in položaj telesa za tvorbo ravni smrčanja in posameznih položajev telesa. Programska oprema izdela celovita poročila, vključno s statistično obdelavo in grafično predstavitvijo rezultatov. Pregledati je mogoče podatke za vso noč, samodejno zaznane dogodke pa je mogoče tudi ročno dodatno pregledati.

Opomba: Skozi ves dokument izraz senzor za smrčanje in položaj telesa pomeni tako senzor SBP kot senzor RESBP, razen če ni izrecno navedeno drugače. Pri pripomočkih WP200 (U)/ WatchPAT™ 300 jeuporaba senzorja za smrčanje in položaj telesa neobvezna glede na zdravnikovo presojo. Za uporabo senzorja RESBP je v vaši državi morda potrebna odobritev s strani pristojnega regulativnega organa.

Ta priročnik podaja informacije, potrebne za uporabo programske opreme zzzPAT.

**Omejitve**

Sledenje in izračuni sistemov WP so namenjeni pomoči pri diagnosticiranju motenj dihanja med spanjem. Izrecno navajamo, da ne smejo biti upoštevani kot edina nesporna osnova ali podlaga za klinično diagnozo.

* Programsko opremo zzzPAT lahko uporabljate le na računalnikih, ki izpolnjujejo zahteve, navedene v tem dokumentu.
* Če se hkrati z zzzPAT izvaja še kakšen program, komercialni ali prilagojeni, lahko to vpliva na ustrezno delovanje zzzPAT oz. povzroča motnje.
* V primeru konfiguracije s skupno rabo baze podatkov je treba funkciji spanja oz. mirovanja onemogočiti.

# Namestitev

## Splošen opis programske opreme zzzPAT

zzzPAT je programska oprema za osebne računalnike (PC) z lastninsko pravico. Razvita je bila posebej za upravljanje in analiziranje podatkov, ki jih zabeležijo naprave WP. Programska oprema prikazuje in shranjuje zabeležene signale in zagotavlja nabor analitičnih funkcij za namene interpretacije.

Pri napravah WP200(U)/ WatchPAT™ 300 se za branje podatkov, ki jih WP zabeleži na notranjo spominsko kartico, uporabi kabel USB. Ko napravo WP preko komunikacijskega kabla USB povežete z osebnim računalnikom (PC), programska oprema zzzPAT samodejno zazna podatke na notranji spominski kartici.

Pri napravi WatchPAT™ ONE se za branje podatkov, ki jih zabeleži WatchPAT™ ONE, uporablja spletna (internetna) povezava. Programska oprema zzzPAT samodejno odpre seznam vseh registriranih preiskovancev, za katere podatki še niso bili prebrani s spletnega strežnika.

Prosimo, glejte poglavje 0 za zahtevano konfiguracijo osebnega računalnika PC.

**zzzPAT lahko deluje v dveh načinih:**

**Samostojni način** – za uporabo z enim osebnim računalnikom z lokalno bazo podatkov

**Skupni dostop**– za uporabo v omrežnem okolju, v katerem več postaj zzzPAT dostopa do ene skupne baze podatkov.

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | Opomba |
| Toplo priporočamo, da nastavitev načina delovanja zzzPAT “**skupni dostop”** uskladite s predstavnikom družbe Itamar Medical. Dodatno strokovno usposabljanje je ključno za ustrezno delovanje. |

|  |  |
| --- | --- |
| A picture containing text, clipart  Description automatically generated | Opozorilo |
| Pripomoček WatchPAT200U se upravlja prek računalnika. Za zaščito sistema in datotek je priporočljivo uporabljati protivirusno programsko opremo ter ustrezen nadzor dostopa uporabnikov. |

Način delovanja zzzPAT je določen med namestitvijo, kot je podrobneje opisano v poglavju o namestitvi v razširjenih in ilustriranih navodilih.

# Nastavitev konfiguracije zzzPAT

## Nastavitve>Mape

Prikaže delovno mapo zzzPAT, ime baze podatkov, s katero je trenutno vzpostavljena povezava, mapo z datotekami s podatki o signalih ter pogon USB.

Izberite "Uporabniki, prijavljeni v bazo podatkov" za pregled uporabnikov, ki so trenutno povezani s skupno bazo podatkov oz. ki so prijavljeni vanjo.

Na seznamu bodo imena računalnikov, ki uporabljajo isto skupno bazo podatkov in imajo nameščeno in delujočo aplikacijo zzzPAT.

## Nastavitve>Uporabniške nastavitve

Uporabnik lahko iz **Nastavitve>Uporabniške nastavitve** nastavitve odpre pogovorno okno z uporabniškimi nastavitvami in spremeni parametre nastavitev. Parametri uporabniških nastavitev se shranijo v bazi podatkov zzzPAT za vsakega uporabnika posebej (bodisi v lokalni bazi podatkov v primeru samostojne namestitve bodisi v skupni bazi podatkov v primeru namestitve s skupnim dostopom).

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | Opomba |
| Ko se uporabnik v načinu s skupnim dostopom prijavi z več postaj zzzPAT hkrati, je možno, da spremembe nekaterih nastavitev zzzPAT, ki jih lahko določi uporabnik, po koncu seje zzzPAT ne bodo shranjene. |

Ko so opravljene vse spremembe, kliknite **OK**, da zaprete pogovorno okno z nastavitvami.

Za podrobnejši opis glejte razširjena in ilustrirana navodila.

## Nastavitve>Splošne nastavitve

Samo uporabnik s pooblastili za skrbništvo uporabnikov lahko odpre pogovorno okno **Nastavitve>Splošne nastavitve** in spremeni nastavitve. Splošne nastavitve so shranjene v bazi podatkov zzzPAT (bodisi v lokalni bazi podatkov v primeru samostojne namestitve bodisi v skupni bazi podatkov v primeru namestitve s skupnim dostopom).

Te nastavitve so splošne. Spremenjene nastavitve postanejo dostopne vsem uporabnikom.

Ko vnesete vse spremembe, kliknite **OK**, da zaprete pogovorno okno s splošnimi nastavitvami.

Za podrobnejši opis glejte razširjena in ilustrirana navodila.

# Uporaba zzzPAT

## Priprava nove preiskave

Priprava Datoteke preiskovanca je obvezen korak pri pripravi naprav WP za preiskavo spanja.

### Zagon zzzPAT

* Programsko opremo zzzPAT zaženite tako, da na svojem namizju kliknete na ikono .
* Če zaženete zzzPAT z ikono , se pojavi pogovorno okno za prijavo:
* Vnesite uporabniško ime in geslo. Če je nameščen način s skupnim dostopom, zaslon za prijavo omogoča uporabniku, da izbere, s katero bazo podatkov zzzPAT se bo povezal.
* Pogovorno okno za prijavo ponuja dve možnosti prijave:
	+ Aktivna mapa (trenutni strežnik domene)
	+ Uporabniki iz baze podatkov zzzPAT
* Če je smiselno, izberite bazo podatkov, s katero se želite povezati.
* Vnesite ime za prijavo (uporabniško ime) in geslo ter kliknite **OK** za nadaljevanje.

### Priprava nove preiskave

Odpre se okno za novo preiskavo s polji, ki ustrezajo privzetemu tipu naprave (WP200(U)/ WatchPAT™ 300/ WatchPAT™ ONE), odvisno od konfiguracije.

#### Priprava nove preiskave (WP200(U)/ WatchPAT™ 300)

* Prepričajte se, da je naprava preko kabla USB povezana z osebnim računalnikom, na katerem je nameščena programska oprema zzzPAT.
* Kliknite na **Datoteka>Podatki o novi preiskavi** v zzzPAT, ali pa kliknite na ikono Nova preiskava  na orodni vrstici.
* Pojavi se pogovorno okno Nova preiskava.
* Vnesite obvezno identifikacijsko številko (ID) preiskovanca v polja **Preiskovanec**.
* Vnesite morebitne dodatne informacije, če so potrebne; ostala polja so poljubna.
* Izberite "Srčni spodbujevalnik", če ima preiskovanec vgrajen srčni spodbujevalnik. Programska oprema zzzPAT bo samodejno zaznala segmente, v katerih bodo utripi oz. pulzi PAT enakomerni, tj. z zelo nizko spremenljivostjo pulza (skoraj stabilen pulz), in te segmente izločila iz analize.

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | Opomba |
| Z nekaterimi tipi srčnih spodbujevalnikov uporaba naprav WatchPAT ni mogoča. Za več podrobnosti glejte poglavje o **izključitvenih merilih** v priročniku za uporabo tega pripomočka. |

* Izberite "Preiskava z zapestnico proti odstranitvi", če želite uporabiti zapestnico za identifikacijo preiskovanca. Z izbiro te možnosti lahko z uporabo posebne zapestnice preverite, ali je identificirani preiskovanec dejansko tisti, ki spi z napravo (glejte Testiranje z zapestnico proti odstranitvi v Priročniku za uporabo WP).
* Izberite možnost "Več noči", če želite izvesti preiskavo v do 3 nočeh z isto napravo WP.
* WatchPAT™ 300: Možnost "Zaženi test naprave" se pojavi le, ko je naprava priključena. Z izbiro te možnosti bo izveden test priključene naprave, rezultati testa pa bodo prikazani v ločenem oknu. Ta test opravi enako operacijo "Testiranja naprave", ki jo lahko zaženete tudi s samostojne naprave (glejte Uporabniški test v Priročniku za uporabo WP).
* WatchPAT™ 300: Možnost "Zaženi test naprave med shranjevanjem" se pojavi le, ko je naprava priključena. Z izbiro te možnosti bo samodejno izveden test priključene naprave, kadar uporabnik izbere "Shrani v WatchPAT", rezultati testa pa bodo prikazani v ločenem oknu. Ta test opravi enako operacijo "Testiranja naprave", ki jo lahko zaženete tudi s samostojne naprave.
* Če želite registrirati preiskavo za napravo WatchPAT™ ONE, uporabite gumb "Preklopi na napravo WP-ONE”.
* Kliknite gumb **Shrani na WatchPAT**.

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | Opomba |
| Enote, uporabljene za težo in višino v pogovornem oknu "Nova preiskava", so opredeljene v območnih nastavitvah računalnika, na katerem je nameščena programska oprema. |

Če WP vsebuje podatke (bodisi preiskavo, ki ni bila naložena v bazo podatkov zzzPAT, bodisi podatke o novem preiskovancu, ki so bili pripravljeni, vendar niso bili uporabljeni v preiskavi), se odpre pogovorno okno "Podatki niso naloženi".

* Ko shranite podatke o preiskovancu v WP, se pojavi sporočilo o uspešno shranjeni preiskavi.

Kliknite **Da**, če želite pripraviti dodatno preiskavo.

Kliknite **Ne**, če želite zapreti pogovorno okno "Nova preiskava".

* Izključite kabel USB iz naprave.

#### Priprava nove preiskave WatchPAT™ ONE)

* Prepričajte se, da imate aktivno internetno povezavo
* Kliknite na **Datoteka>Podatki o novi preiskavi** v zzzPAT, ali pa kliknite na ikono Nova preiskava  na orodni vrstici.
* Pojavi se pogovorno okno Nova preiskava.
* Izpolnite obvezna polja: ID preiskovanca, serijska številka naprave ter PIN.
* Prepričajte se, da je naslov za elektronsko pošto, ki se pojavi na zaslonu, pravilen naslov za prejemanje obvestil po elektronski pošti (e-poštni naslov vnesete med začetnimi nastavitvami).
* Vnesite morebitne dodatne informacije, če so potrebne; ostala polja so poljubna.
* Izberite možnost "Več noči", če želite izvesti preiskavo v do 3 nočeh z isto napravo WatchPAT™ ONE-M z zamenjavo sonde vsako noč. Ta možnost je prikazana samo, če je funkcija omogočena v Nastavitve>Splošne nastavitve>Splošne možnosti. Ko je označeno "Več noči", se prikaže izbor "2 noči" ali "3 noči" in privzeta izbrana možnost bo v skladu s tem, kar je definirano v Splošne možnosti. Prikažejo se dodatna obvezna besedilna polja, ki določajo številke SN dodatnih sond
* Kliknite gumb "Registriraj WP-ONE", da registrirate napravo in sonde. Registracija ne bo uspešna v naslednjih primerih:
	+ Če je katera od številk SN neveljavna ali manjka.
	+ Če je katera od številk SN že registrirana.
* Če želite začeti preiskavo za naprave WatchPAT™ 300 ali WP200(U), uporabite gumb "Preklopi na napravo WP".

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | Opomba |
| Če je ista serijska številka naprave WatchPAT™ ONE že registrirana, se pojavi obvestilo o napaki, ki uporabnika opozori, naj vnese pravilno oz. drugo serijsko številko naprave.Vnesite pravilne podatke in ponovno pritisnite gumb **Register WP-ONE**. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Enote, uporabljene za težo in višino v pogovornem oknu "Nova preiskava", so opredeljene v območnih nastavitvah računalnika, na katerem je nameščena programska oprema. |

* Ko registrirate podatke o preiskovancu na spletni strežnik, se pojavi sporočilo o uspešno shranjeni preiskavi:

Kliknite **Da**, če želite pripraviti dodatno preiskavo.

Kliknite **Ne**, če želite zapreti pogovorno okno "Nova preiskava".

### Lastnosti oz. elementi zaslona za novo preiskavo

Poleg glavnih polj na zaslonu, ki so potrebna za pripravo nove preiskave, so na tem zaslonu prisotna tudi dodatna polja, ki omogočajo vnos podatkov o preiskovančevem preteklem in trenutnem zdravstvenem stanju. Poleg tega vam zzzPAT omogoča nalaganje podatkov o preiskovancu iz prejšnjih preiskav. Drugi elementi tega zaslona omogočajo organizacijo preiskav v skupine s pomočjo kategorij po vaši izbiri.

Za podrobnejši opis glejte razširjena in ilustrirana navodila.

## Upravljanje preiskav preiskovancev

WP200(U)/ WatchPAT™ 300: Ko je preiskava spanja WP opravljena, priključite WatchPAT preko vhoda USB, odprite aplikacijo zzzPAT ter v glavnem meniju izberite Datoteka>Naloži preiskavo in analiziraj. Zabeleženi digitalni podatki se samodejno naložijo v bazo podatkov zzzPAT in analizirajo.

WatchPAT™ ONE: Ko je preiskava spanja WatchPAT™ opravljena, odprite aplikacijo zzzPAT ter v glavnem meniju izberite Datoteka>Naloži preiskavo in analiziraj. Odpre se okno z vsemi registriranimi preiskovanci, za katere podatki še niso bili prebrani s spletnega strežnika. Izberite preiskavo, ki jo želite prenesti, in zabeleženi podatki za izbranega preiskovanca bodo naloženi v bazo podatkov zzzPAT. Zabeleženi podatki se samodejno analizirajo. Ko je preiskava naložena, ima uporabnik naslednje možnosti: pregled, urejanje, dodajanje diagnoze in priporočil ter priprava poročila o spancu. Predhodno naložene preiskave lahko odprete in pregledate.

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | Opomba |
| Seznam vseh registriranih naprav WatchPAT™ ONE vključuje stolpec "Stanje" z naslednjimi možnostmi: "Pripravljeno", "Ni začeto" in "V postopku". Pritisnite gumb "Preveri stanje", da posodobite stanje za vse registrirane naprave. |

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | Opomba |
| Bolnike je mogoče iskati po ID-bolnika, naprave pa po številki SN naprave. |

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | Opomba |
| Za preklop med seznamom registriranih preiskovancev iz WatchPAT™ ONE WP1 in preiskavo, preneseno z naprave WP200(U)/ WatchPAT™ 300 WP200(U)/WP300, kliknite na gumb "Preklop na napravo WP200/300". |

### Datoteka>Podatki o novi preiskavi

Pripravi Datoteko o preiskovancu na napravi WP za preiskavo spanja (glej razdelek 4.1).

### Datoteka>Naloži preiskavo in analiziraj

S tem ukazom naložite podatke o preiskavi spanja z naprave in jih shranite v bazo podatkov zzzPAT.

Med nalaganjem podatkov se na zaslonu pojavi sporočilo "Nalaganje preiskave", kar pomeni, da poteka prenos podatkov z naprave WatchPAT na trdi disk; datoteka preiskovanca se tako shrani v bazo podatkov.

Na tej točki se opravi Samodejna analiza, rezultati pa se shranijo v bazo podatkov. Ko je Samodejna analiza končana, se rezultati prikažejo na zaslonu. Uporabnik ima možnost prikazati "Poročilo o spanju".

WP200(U)/WP300: Ko naložite preiskavo, ki obsega več noči, se samodejno naložijo vse preiskave za posamezne noči, prikaže pa se zadnja naložena preiskava. Uporabite pogovorno okno Odpri preiskavo in preglejte preiskave za vse posamezne noči.

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | **Opomba** |
| Pri nalaganju preiskave z napravo WatchPAT™ 300 se preveri različica vdelane programske opreme. Če na napravi ni nameščena najnovejša različica vdelane programske opreme, se prikaže naslednje obvestilo:“Za napravo številka XXX je na voljo novejša različica vdelane programske opreme. Priporočamo uporabo najnovejše različice vdelane programske opreme.Uporabite 'Pomoč'->'Obiščite našo spletno stran za posodobitev naprave Watch-PAT' za prenos posodobljene programske opreme.”Za več informacij o nadgradnji različice vdelane programske opreme glejte poglavje 5.8. |

### Datoteka>Odpri preiskavo

Odpre preiskave, shranjene v bazi podatkov zzzPAT iz predhodno naloženih preiskav. Dvokliknite na preiskovanca in prikazal se bo seznam preiskav za tega preiskovanca, vključno z datumom/uro vsake preiskave. Dvokliknite na ikono preiskave , da naložite in prikažete informacije na zaslonu.

Če za posamezno preiskavo obstaja več analiz, se pojavi pogovorno okno, ki uporabnika pozove, da izbere analizo, ki jo želi odpreti.

**Gumb za izbiro preiskave**

Omogoča uporabniku definirati, izbrati in organizirati prikazane preiskave v pogovornem oknu "Izberi preiskavo preiskovanca".

Za podrobnejši opis glejte razširjena in ilustrirana navodila.

### Datoteka>Shrani rezultate preiskave

Shrani rezultate trenutno prikazane (dogodke) preiskave preiskovanca, vendar ne zapre zzzPAT in označi preiskavo kot pregledano. Ta funkcija je pomembna, kadar urejate dihalne dogodke (dodajanje ali brisanje) in ko želite shraniti nove dogodke za prihodnje seje zzzPAT.

### Datoteka>Shrani kot novo analizo

Shrani trenutno analizo s trenutnimi dogodki in signali kot novo analizo.

### Datoteka>Zapri preiskavo

Zapre preiskavo preiskovanca, ki jo trenutno pregledujete, vendar ne zapre zzzPAT.

### Datoteka>Izhod

Zapre oboje, preiskavo bolnika, ki jo pregledujete, in zzzPAT.

### Uredi>Podrobnosti preiskave

Odpre pogovorno okno "Pregled podrobnosti preiskave" z informacijami o trenutno izbranem preiskovancu. Te informacije lahko uredite tako, da kliknete na gumb **Uredi**. Pooblaščeni uporabniki lahko samo enkrat spremenijo ID (identifikacijsko oznako) preiskovanca.

### Uredi>Razveljavi

Če izberete "Razveljavi" ali kliknete na gumb  na orodni vrstici zzzPAT, lahko razveljavite svoje zadnje dejanje.

### Uredi>Urejanje faz spanja z miško

Če izberete to možnost ali kliknete na gumb  na orodni vrstici zzzPAT, lahko vklopite ali izklopite možnost ročnega urejanja faz spanja ter časov CSR s pomočjo miške. Če je ta možnost izbrana in s tem omogočena ter z miško premaknete kazalec na zaslonu čez dogodek v fazi spanja (npr. plitki spanec), se oblika kazalnika spremeni v dlan, kar pomeni, da lahko izbrani dogodek ustrezno premaknete ali spremenite njegovo velikost.

### Uredi>Kopiraj ...

Ko je označen razdelek s signali, je omogočena funkcija kopiranja, ki uporabniku omogoča kopiranje želenih podatkov bodisi v odložišče v obliki slike bodisi v datoteko v binarnem formatu.

## Zaslon za prikaz

Na glavnem zaslonu so prikazane posnete krivulje z dogodki, ki so bili zaznani s samodejno analizo. Vsi signali so prikazani časovno sinhronizirano.

Za podrobnejši opis glejte razširjena in ilustrirana navodila.

### Okno za vso noč in Pregled kanalov

Prikažete lahko kateri koli kanal, ki ga izberete v prikazu "Okno za vso noč", tudi če spremenite časovno izhodišče za pregled vseh kanalov preiskave.

* Če želite prikazati Okno za vso noč, odprite **Pogled>Okno za vso noč**, nato pa označite možnost "Vsa noč".

Ali **Pogled>Kanali**.

* Odkljukajte kvadratek na leti strani napisa "Vidno" v razdelku "**Vsa noč**".
* Izberite kanal, ki ga želite prikazati, v ‘Oknu za vso noč’.

Za podrobnejši opis glejte razširjena in ilustrirana navodila.

### Aktivni kanal

S klikom na kanal ali ime kanala ga aktivirate (barva signala in imena se spremeni).

Če kliknete na ime kanala z desnim klikom miške, aktivirate kanal in hkrati odprete pojavni meni.

### Statusna vrstica

V statusni vrstici na dnu ekrana so navedene naslednje informacije:

* Povezava z bazo podatkov (skupno ali lokalno)
* Trenutni čas (ura)
* Čas začetka za označeni segment
* Čas zaključka za označeni segment
* Trajanje
* Časovni način (REL/ABS)

## Možnosti prikaza signala

### Pogled>Opredelitev kanalov v montaži

Zaslon za montažo vsebuje seznam vseh signalnih kanalov, ki so na voljo za prikaz:

* PAT – signal PAT
* Srčni utrip – izpeljan iz signala PAT
* Amplituda PAT – krivulja signala PAT
* SpO2 - raven saturacije arterijske krvi s kisikom.
* Aktigraf – signal aktigrafije
* Faze WP – REM, plitki spanec, globoki spanec, budnost
* Položaj telesa (dodatna možnost)
* Smrčanje (dodatna možnost)
* Dihalno delo (dodatna možnost)

Za podrobnejši opis glejte razširjena in ilustrirana navodila.

## Pregled, analiza in poročilo preiskave

### Analiza podatkov

Programska oprema zzzPAT opravi samodejno analizo signalov, posnetih z WP. Analiza poda statistiko dihalnih dogodkov med spanjem, saturacije oz. nasičenosti s kisikom, srčnega utripa ter faz spanja. Prav tako poda statistiko smrčanja in položajev telesa, kadar uporabljate senzor SBP/RESBP.

#### Generiranje analize

Zabeleženi podatki iz preiskave se samodejno analizirajo, ko jih naložite z naprave. Samodejno analizo podatkov lahko zaženete s klikom na **Analiza>Ponovno naloži preiskavo in analiziraj.**

Ta funkcija ponovno naloži shranjene podatke preiskave in izvede samodejno analizo. Če je uporabnik spremenil datoteko (dodajanje/brisanje/spreminjanje dogodkov), bodo te spremembe izbrisane in ne bodo vplivale na analizo.

Če to funkcijo uporabite z datoteko, ki je že bila analizirana in shranjena s starejšo različico zzzPAT, potem ta funkcija ustvari novo analizo z uporabo trenutne različice programske opreme zzzPAT.

**Analiza REM** je del samodejne analize, opisane zgoraj.

Pod določenimi pogoji analiza REM na podlagi zabeleženih signalov ne more z gotovostjo določiti obdobij REM.

V tem primeru bosta prikazani samo stanji spanja in budnosti, v poročilu pa bo del s statistiko REM in faz spanja onemogočen z napisom "Negotovo zaznavanje REM".

### Urejanje dogodkov

Dogodki, označeni s samodejno analizo, so prikazani v obarvanih poljih. Če pomaknete kazalec na dogodek, se pojavi okvirček, v katerem so naslednje informacije:

* Naziv dogodka
* Dogodek ustvaril ...(samodejna analiza ali uporabnik)
* Čas začetka
* Trajanje

Za podrobnejši opis glejte razširjena in ilustrirana navodila.

## Poročila

Vsa poročila lahko pregledate na zaslonu in natisnete.

Na orodni vrstici v pogledu za Poročila so naslednji gumbi oz. elementi:

* Za tiskanje poročila kliknite na gumb Natisni.
* Če želite izvoziti poročilo v drugo obliko, npr. pdf, rtf, html itd., kliknite na gumb Izvozi.
* Uporabniki lahko vidijo, koliko strani obsega poročilo in z ikonami  izberejo stran, ki jo želijo prikazati.

Za podrobnejši opis glejte razširjena in ilustrirana navodila.

### Poročilo>Klinična diagnoza

Ta možnost omogoča dodajanje diagnoze in priporočil na zaslon poročila o spanju. Informacije, izpolnjene na tem zaslonu, se bodo prikazale na prvi strani poročila o spanju.

* Podpišite poročilo tako, da vnesete svoje ime ali ga izberete v menijski vrstici z imenom.
* Označite možnost **‘Nastavi kot poročano’**, da prikažete, da je trenutna analiza študije končna in da je poročilo o spanju končno poročilo za to analizo.
* Označite možnost **‘Ni centralne statistike AHI’**, da izpustite statistiko o centralni apneji v poročilu.
* Označite možnost **‘Pošlji v HL7’**, če je nameščena in omogočena storitev HL7, da pošljete specifično študijo v HL7. Upoštevajte, da je treba kontrolno okence označiti za vsako študijo, ki jo je treba poslati v HL7.

### Poročilo>Poročilo o spanju

S funkcijo 'Poročilo o spanju' generirate poročilo na eni, dveh, štirih ali petih straneh, s povzetkom preiskave spanja obravnavane osebe (preiskovanca), v skladu z nastavitvami.

Na prvi strani poročila so podatki o preiskovancu, informacije o preiskavi spanja, napotnem zdravniku in zdravstvenem stanju, diagnoza ter priporočila.

Na drugi strani so rezultati preiskave, vključno s povzetkom spanja, periferno arterijsko tonometrijskim (PAT) indeksom dihalnih motenj (pRDI), PAT indeksom apnej-hipopnej (pAHI), PAT indeksom centralnih apnej-hipopnej (pAHIc)\*, številom dogodkov, odstotkom celotnega časa spanja s Cheyne-Stokesovim vzorcem dihanja (%CSR)\*, statistiko saturacije s kisikom, vključno z indeksom desaturacije s kisikom (ODI), povprečjem, maksimalno in minimalno ravnjo saturacije s kisikom, analizo saturacije s kisikom, statistika hitrosti srčnega utripa, analiza spanja faze REM in graf resnosti AHI.

Na tretji strani so grafični prikazi dihalnih dogodkov, smrčanja in položaja telesa (v primeru, da je bil uporabljen senzor za smrčanje/položaj telesa),ravni kisika v krvi, hitrosti srčnega utripa,amplitude PAT**,** ter faz spanjabudnost/plitek spanec/globok spanec in faza REM.

Na četrti strani so prikazani tortni grafikoni stanja spanja/budnosti ter faz spanja, latence spanja, latence faze REM, števil prebujanj in učinkovitosti spanja ter statistika smrčanja in položaja telesa (v primeru, da je bil uporabljen senzor za smrčanje/položaj telesa).

Peta stran poročila o spanju (Možnost)) je izbirna stran, ki se privzeto ne natisne. Če želite to natisniti stran, morate najprej izbrati možnost "Stran s histogramom oksimetrije in hitrosti srčnega utripa v poročilu o spanju" v splošnih nastavitvah (glejte razdelek 3.3.7). Na tej strani bodo prikazani naslednji histogrami oksimetrije in hitrosti srčnega utripa

* Distribucija nasičenosti s kisikom: Število sekund za vsako vrednost nasičenosti s kisikom
* Število dogodkov desaturacije za vsako najvišjo točko ponovne nasičenosti s kisikom
* Število dogodkov desaturacije za vsako globino desaturacije
* Število dogodkov desaturacije za vsako minimalno točko pri dogodku desaturacije (najvišja točka)
* Porazdelitev hitrosti srčnega utripa: Število sekund za vsako vrednost hitrosti srčnega utripa

Če ni veljavnega časa spanja, bodo histogrami prazni.

*\*Podatki o pAHIc in %CSR so zagotovljeni, če je uporabljen senzor RESBP. Za predstavitev pAHIc in %CSR je v vaši državi morda potrebna odobritev s strani pristojnega regulativnega organa.*

Opredelitve pojmov:

**Čas spanja:** skupni čas, ko preiskovanec spi (v urah).

**PAT indeks dihalnih motenj (pRDI):** ocenjeno število dihalnih dogodkov, deljeno z veljavnim časom spanja. Podan je v številu dihalnih dogodkov/uro. Indeks se izračuna za čas spanja za "Vso noč", REM in ne-REM faze spanja.

**PAT indeks apneje-hipopneje (pAHI):** ocenjeno število apnej in hipopnej, deljeno z veljavnim časom spanja. Podan je v številu pojavov apneje in hipopneje/uro. Indeks se izračuna za čas spanja za "Vso noč", REM in ne-REM faze spanja.

**PAT indeks centralne apneje-hipopneje (pAHIc):** ocenjeno število centralnih apnej in hipopnej, deljeno z veljavnim časom spanja. Podan je v številu pojavov centralne apneje in hipopneje/uro.

**Odstotek celotnega časa spanja s Cheyne-Stokesovim dihanjem (%CSR):** ocenjeni odstotek vzorca Cheyne-Stokesovega dihanja v celotnem veljavnem času spanja.\*

*\*Veljavni čas spanja za pAHIc in %CSR se lahko razlikuje od časa spanja, uporabljenega v izračunu drugih indeksov, saj morajo biti za ta izračun uporabljeni tudi veljavni podatki senzorja RESBP.*

**Indeks desaturacije kisika ():** število dogodkov desaturacije kisika (nastavljena vrednost 3% ali 4% minimalne desaturacije), deljeno z veljavnim časom spanja. Podan je kot število desaturacij/uro. Indeks se izračuna za čas spanja za "Vso noč", REM in ne-REM faze spanja.

**% časa spanja v fazi REM:** faze spanja REM kot odstotek celotnega časa spanja.

**Raven smrčanja v dB:** ker je lahko smrčanje znak apnej med spanjem, zzzPAT zagotavlja tudi statistiko smrčanja. Prag je določen v skladu z DB. Količina smrčanja se izračuna kot odstotek časa spanja nad določenim pragom DB. Glasnost smrčanja je grafično predstavljena (interval 40–70 dB).

**Telesni položaj:** pet telesnih položajev je grafično predstavljenih: na hrbtu, desnem boku, levem boku, na trebuhu, sede. Ker je frekvenca pojavov (dogodkov) apneje med spanjem odvisna od položaja preiskovanca in faze spanja, zzzPAT zagotavlja podatke o trajanju spanja v posameznih položajih. Odstotek trajanja spanja v posameznem položaju je prikazan v grafu. Poleg tega so vsi zabeleženi dogodki, kot so indeks dihalnih motenj (pRDI), indeks apnej/hipopnej (pAHI) in indeks desaturacije (ODI), prikazani tudi v poročilu za vsak položaj posebej in za položaje, ko preiskovanec ne spi na hrbtu.

**Graf AHI:** prikazuje stopnjo obstruktivnih apnej med spanjem (OSA). V skladu s smernicami Ameriške akademije za medicino spanca (AASM) jih razdelimo v tri stopnje, in sicer blago (5–15 dogodkov/uro), zmerno (15–30 dogodkov/uro) in hudo (>30 dogodkov/uro). Te meje je možno spremeniti v Nastavitve > Splošne nastavitve > Parametri analize/statistike.

### Poročilo>Poročilo o spanju za izbran časovni interval

Ta možnost ustvari poročilo na dveh straneh, ki vsebuje povzetek študije spanja preiskovanca v **izbranem časovnem obdobju,** ki ga izbere uporabnik.

Za generiranje poročila za izbrani časovni interval storite naslednje:

* Označite želen del krivulje v oknu s prikazom signalov, tako da z miško kliknete in povlečete kazalnik čez želeno območje.
* Nato kliknite **Poročilo>Poročilo o spanju za izbran časovni interval.**

Za podrobnejši opis glejte razširjena in ilustrirana navodila.

### Poročilo>Poročilo o dogodku

To poročilo podaja statistiko različnih vrst dogodkov, ki jih prepoznata samodejna analiza zzzPAT ter uporabnik. Grafična predstavitev zagotavlja hiter pregled porazdelitve dogodkov, v povzetku pa so prikazani statistični podatki. Ko je poročilo prikazano na zaslonu, lahko uporabnik dvoklikne na ime posameznega dogodka (na ustrezno vrstico pod grafikonom) in prikaže podrobni seznam vseh dogodkov tega tipa.

### Poročilo>Indeksi spanja

To poročilo podaja povzetek rezultatov preiskave, vključno s pRDI, pAHI, ODI ter časom spanja.

### Poročilo>Poročilo o kontroli preiskovanca

To poročilo omogoča primerjavo več preiskav, opravljenih pri istem preiskovancu. Grafični prikaz pRDI, pAHI ter ODI za različne preiskave omogoča enostavno spremljanje preiskovanca.

Prikazan je tudi odstotek trajanja spanja s smrčanjem z glasnostjo nad opredeljenim pragom intenzivnosti, izražene v dB.

### Poročilo>Poročilo za preiskovanca

To poročilo je oblikovano v obliki pisma za preiskovanca z rezultati testiranja spanja. V poročilu so predstavljeni naslednji podatki:

* Skupni čas spanja
* Indeks apneje/hipopneje (AHI)
* Indeks dihalnih motenj (RDI)
* Indeks desaturacije (ODI)
* REM

Prav tako poda primerjavo izmerjenih vrednosti z normalnimi povprečnimi indeksi.

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | Opomba |
| Namestitev zzzPAT bo namestila 3 datoteke patientletter.ini: eno za moške, eno za ženske in trenutno uporabljeno privzeto datoteko. Če je spol bolnika opredeljen, bo ustrezna predloga prikazana pri izdelavi poročila o bolniku v jeziku, ki ima slovnični spol; če spol bolnika ni opredeljen, bo prikazana predloga "moški". |

Če želite izdelati poročilo za preiskovanca:

1. V meniju **Poročilo** izberite **Poročilo za preiskovanca**.
2. Pritisnite na ikono tiskalnika, da natisnete poročilo.

### Poročilo > Podrobno poročilo

Ta prva stran poročila je enaka kot prva stran poročila o spanju. Preostale strani poročila prikazujejo grafični prikaz dihalnih dogodkov, smrčanja in položaja telesa (v primeru, da je bil uporabljen senzor za smrčanje/položaj telesa),ravni kisika v krvi, hitrosti srčnega utripa,amplitudo PAT ter faze spanja budnost/plitek spanec/globok spanec in faza REM. **Vsaka stran predstavlja eno uro časa spanja**.

### Poročilo > Povzetek poročila za več noči

Ta povzetek poročila predstavlja statistiko spanja za več noči. Omogočen je le, če odprta študija vsebuje podatke WatchPAT™ ONE za več noči (glejte razdelek 4.1.2.2 v zvezi s pripravo nove študije WatchPAT™ ONE z izbrano možnostjo za več noči). Poročilo vključuje do 3 študije (ena študija na stolpec), vsaka z enakimi informacijami o napravi WatchPAT™ ONE in statističnimi podatki o bolnikih. Vključen je tudi stolpec s povprečji vrednosti študij (glej spodaj).

### Tiskanje

Signale, ki jih med preiskavo zabeleži WatchPAT™, in analizo zzzPAT lahko natisnete tako, da:

Bodisi kliknete na ikono za tiskanje  na orodni vrstici ali pa izberete **Datoteka>Natisni**

Uporabnik ima v zvezi s tiskanjem na voljo več možnosti.

* Tiskanje celotne preiskave
* Tiskanje trenutnega zaslona
* Tiskanje posameznih razdelkov, opredeljenih s časovnim intervalom
* Tiskanje posameznih kanalov

# Izvoz podatkov

Za podrobnejši opis glejte razširjena in ilustrirana navodila.

# Orodja

Za podrobnejši opis glejte razširjena in ilustrirana navodila.

# Čarovnik za baze podatkov

Za podrobnejši opis glejte razširjena in ilustrirana navodila.

# Odpravljanje težav

|  |
| --- |
| **Namestitev** |
| **Težava** | **Možen vzrok** | **Rešitev** |
| Namestitveni program zzzPAT se ne zažene. | Funkcija samodejnega zagona v operacijskem sistemu Windows ni aktivirana. | Odprite Moj računalnik>zzzPAT CD ter dvokliknite na datoteko ‘Setup.exe’. |
| Različica Windows ni združljiva z zzzPAT. | Uporabite računalnik (PC) z ustreznim operacijskim sistemom. |
| Konfiguracija strojne opreme ne dosega minimalnih zahtev. | Da bi namestitvena datoteka zzzPAT delovala, mora imeti računalnik na voljo vsaj 128 MB delovnega spomina (RAM) in procesor Pentium. |
| Programska oprema zzzPAT ne prepozna naprave WatchPAT.(samo za WP200) | Pogon USB je treba ponovno opredeliti. | Izberite Nastavitve->Nastavi pogon WatchPAT. Povežite napravo WatchPAT preko vrat USB.Kliknite OK.Pojavi se sporočilo "Sistem išče napravo WatchPAT".Ko je postopek končan, bi se moral pojaviti seznam, na katerem je tudi pogon WP200.Izberite pogon naprave WatchPAT in kliknite OK. |
| V operacijskem sistemu Windows XP uporabnik ne more naložiti ali upravljati orodij Čarovnik za baze podatkov, čeprav ima ustrezna uporabniška dovoljenja oz. pooblastila v programski opremi zzzPAT. | Uporabnik nima dovoljenja/pooblastila za pogone, na katerih so shranjene te aplikacije.  | Preverite uporabnikova dovoljenja oz. pooblastila po posameznih delih in jih po potrebi spremenite.  |

Tabela 1 – Odpravljanje težav, namestitev

|  |
| --- |
| **zzzPAT** |
| **Težava** | **Možen vzrok** | **Rešitev** |
| Možnost **Analiza>Ponovno naloži preiskavo in analiziraj** v oknu zzzPAT je onemogočena. | Uporabnik nima dovoljenja za uporabo tega orodja. | Skrbnik programske opreme zzzPAT lahko spremeni razširjena dovoljenja/pooblastila uporabnikov.  |
| Premalo nezasedenega prostora na trdem disku | Sprostite dovolj prostora na disku, da bo na voljo vsaj minimalnih 100 MB, nato pa poskusite znova. |
| **Funkcija Naloži preiskavo** ne deluje (funkcija je onemogočena). | Na trdem disku je na voljo manj kot 200 MB nezasedenega prostora. | Sprostite dovolj prostora na disku, da bo na voljo vsaj minimalnih 200 MB, nato pa poskusite znova. |
| zzzPAT se ne zažene ali pa se vede nepredvidljivo. | Nekatere datoteke zzzPAT so morda poškodovane/prepisane. | Odstranite in ponovno namestite zzzPAT.  |
| REM ni prikazan v odprti datoteki.  | Datoteka je bila shranjena s starejšo različico zzzPAT, ki ni imela zmogljivosti REM ali pa REM ni bilo mogoče izračunati zaradi omejitev algoritma. | Opravite analizo, tako da izberete **Analiza>Ponovno naloži preiskavo in analiziraj**. |
| Ni mogoče generirati Poročila o spanju – gumb za Poročilo o spanju je obarvan sivo. | Na disku je na voljo manj kot 100 MB nezasedenega prostora. | Sprostite dovolj prostora na disku, da bo na voljo vsaj minimalnih 100 MB, nato pa poskusite znova. |
| Nobena preiskava ni naložena ali pa je preiskava neveljavna. | Odprite želeno preiskavo. Če je preiskava odprta, so lahko podatki v njej neveljavni in zato neuporabni. |
| Uporabnik se ne more prijaviti v zzzPAT. | zzzPAT se ne odpre, če je že odprta druga seja z drugim uporabnikom. | Prepričajte se, da ni kateri od drugih uporabnikov pustil odprte seje zzzPAT na tem računalniku. Če tega ne morete preveriti, ponovno zaženite računalnik oz. operacijski sistem. |
| Uporabnik ni definiran v zzzPAT. | Skrbnik zzzPAT naj definira uporabnika. |
| Pošiljanje poročila po elektronski pošti ni uspešno. | Microsoft Outlook ni bil določen kot privzeti poštni odjemalec. | Določite Microsoft Outlook (ali Outlook Express) za privzeti poštni odjemalec. |
| Spremembe imen dogodkov se ne pojavijo na zaslonu. | Imena dogodkov se shranijo skupaj s shranjeno analizo. Spremembe postanejo vidne šele, ko ponovno opravite analizo. | Opravite analizo, tako da izberete **Analiza>Ponovno naloži preiskavo in analiziraj**. |
| Napake pri tiskanju | Nezdružljiv gonilnik tiskalnika. | Tiskalniki postscript zagotavljajo najzanesljivejše delovanje s programsko opremo zzzPAT. Namestite ustrezen gonilnik postscript za tiskalnik, ki ga uporabljate, in poskusite znova. |
| Ko v zzzPAT kliknete **Nova preiskava**, pogovorno okno izgine in zzzPAT zmrzne. | Nenamerni dvojni klik na gumb **Nov preiskovanec** lahko povzroči, da se pogovorno okno skrije v ozadje. | Pritisnite **Alt+Tab**, da ponovno prikličete pogovorno okno v ospredje. |
| V pogovornem oknu za Novo preiskavo se ne pokaže možnost "Omogoči preiskavo več noči". | Različica programske opreme v napravi WP je starejša od 2.2182. | Nadgradite programsko opremo WP na najnovejšo različico (za nadgradnjo pokličite oddelek za pomoč uporabnikom (Help Desk) družbe Itamar). |
| V pogovornem oknu za Novo preiskavo se ne pokaže možnost "Omogoči preiskavo z zapestnico proti odstranitvi". | Različica programske opreme v napravi WP je starejša od 2.2182. | Nadgradite programsko opremo WP na najnovejšo različico (za nadgradnjo pokličite oddelek za pomoč uporabnikom (Help Desk) družbe Itamar). |
| Podatki o smrčanju in položaju telesa niso prikazani  | Senzor SBP/RESBP ni bil priključen na napravo WP. | Poskrbite, da bo senzor SBP priključen na napravo WP.Poskrbite, da bo senzor RESBP priključen na napravo WP200U ali WatchPAT™ 300 (velja samo za ti dve napravi). |
|  | Senzor RESBP je bil priključen na napravo WP200 namesto na WP200U/ WatchPAT™ 300. | Poskrbite, da bo senzor RESBP priključen na napravo WP200U ali WatchPAT™ 300 (velja samo za ti dve napravi). |
|  | Vdelana programska oprema ni združljiva. | RESBP za WP200U: poskrbite, da bo različica vdelane programske opreme 3.3228 ali novejša. |
| Podatki o dihalnem delu niso predstavljeni. | Senzor RESBP ni bil priključen na napravo WP200U ali WatchPAT™ 300. | Poskrbite, da bo senzor RESBP priključen na napravo WP200U ali WatchPAT™ 300 (velja samo za ti dve napravi). |
| Neveljavno odčitavanje oksimetrije (vrednosti oksimetrije 127 %). | Neustreznost signala zaradi napake senzorja/odčitavanja med premikanjem/šibkega pulznega signala. | Če se neveljavno odčitavanje oksimetrije ponovi, tudi ko preiskovanec miruje, zamenjajte sondo uPAT. Če tudi to ne deluje, zamenjajte kabel uPAT ali se obrnite na podporo pri družbi Itamar Medical. |
| Opozorilno sporočilo: Podatki o smrčanju in položaju telesa v preiskavi morda niso ustrezno predstavljeni.Več podatkov najdete na spletni strani priročnika za uporabo | **1. možnost:**Če se digitalni RESBP uporablja z napravo, ki ne podpira digitalnega RESBP, kot je WatchPAT™ 200U, senzor ne bo zabeležil veljavnih signalov in prikazalo se bo opozorilno sporočilo. **2. možnost:**Med preiskavo prihaja do kratkotrajnih prekinitev povezave med prsnim senzorjem in napravo WatchPAT™. | **1. možnost:**Prepoznavanje digitalnega in analognega senzorja RESBP (digitalni senzor RESBP nima bele barve)

|  |  |
| --- | --- |
| Analogni senzor RESBP | Digitalni senzor RESBP |
| Analog RESBP Logo  Description automatically generated with low confidence | A picture containing text  Description automatically generated |

Prepričajte se, da se digitalni senzor RESBP uporablja samo z napravo WatchPAT™ 300s.**2. možnost:*** Preverite, ali je senzor za prsni koš pravilno priključen na napravo WatchPAT™.
* Preverite, ali je kabel ali priključek senzorja za prsni koš fizično nepoškodovan.
* Preverite, ali grafikon smrčanje/položaj telesa vsebuje podatke.
* Preverite, ali položaj telesa ne vsebuje različnih vrednosti NA po prvih 10 minutah.
* Preverite, da vrednosti smrčanja med večjim delom preiskave niso visoke.

Po potrebi se obrnite na podporo pri družbi Itamar Medical. |

Tabela 2 – Odpravljanje težav, zzzPAT

|  |
| --- |
| **Način s skupnim dostopom v zzzPAT** |
| **Težava** | **Možen vzrok** | **Rešitev** |
| Uporabnik se ne more prijaviti v zzzPAT. | V načinu s skupnim dostopom je lahko uporabnik opredeljen v skupni bazi podatkov, ne pa tudi v lokalni – in obratno. | Določite uporabnika v drugi bazi podatkov alizaprite zzzPAT in se prijavite v drugo zbirko podatkov zzzPAT (lokalno ali v skupni rabi) |
| Shranjene datoteke ni mogoče najti. | Datoteka je bila shranjena v drugo bazo podatkov (lokalno ali skupno). | * Preverite, s katero bazo podatkov je povezana programska oprema zzzPAT (povezava z bazo podatkov se pojavi v statusni vrstici zzzPAT).
* Zaprite zzzPAT
* Zaženite zzzPAT in izberite drugo bazo podatkov, s katero se želite povezati.
* Izberite **Datoteka>Odpri** ter poiščite želeno datoteko.
 |
| Skupna baza podatkov ni na voljo. | Računalnik ni povezan z omrežjem. | * Prepričajte se, da je postaja z zzzPAT pravilno povezana z omrežjem in da so ji na voljo omrežne storitve. Po potrebi se posvetujte s svojim sistemskim skrbnikom.
 |
| Ne morem odpreti izbrane preiskave. | Preiskavo že uporablja drugi uporabnik zzzPAT. | * Počakajte, da drugi uporabnik zapre preiskavo in poskusi znova.
 |

Tabela 3 – Odpravljanje motenj, Način s skupnim dostopom v zzzPAT

|  |
| --- |
| **Naprave in orodja** |
| **Težava** | **Možen vzrok** | **Rešitev** |
| Priprava na novo preiskavo ni bila uspešna. | Naprava je bila prehitro izklopljena iz vhoda USB. | Ne odstranite naprave, dokler se ne pojavi pogovorno okno, ki sporoča, da je bila preiskava uspešno shranjena. |
| **Samo za WP200(U)**: nova preiskava ali zzzPAT ne prepozna WP200(U). | Ime nosilca je bilo izbrisano. | Formatirajte pogon in določite ime nosilca (Volume name) "WP200".  |
| **Samo** **WatchPAT™ 300**: Nova raziskava ali zzzPAT ne prepoznava WatchPAT™ 300 | Gonilniki FTDI niso pravilno nameščeni. | Prepričajte se, da se vmesniki FT422H A, B, C, D pojavijo med krmilniki univerzalnih serijskih vodil (Universal Serial Bus Controllers) v Upravitelju naprav (Device Manager), ko je naprava WatchPAT™ 300 priključena preko vhoda USB. Če se ti vmesniki ne prikažejo, se obrnite na podporo družbe Itamar Medical |
| Gumb Orodja za baze podatkov v oknu "Čarovnik za baze podatkov" ali meni Orodja v programski opremi zzzPAT sta onemogočena. | Uporabnik nima dovoljenja za uporabo tega orodja. | Skrbnik programske opreme zzzPAT lahko spremeni razširjena dovoljenja/pooblastila uporabnikov. |
| Gumb Skrbništvo uporabnikov v oknu "Čarovnik za baze podatkov" ali v meniju Orodja>Skrbništvo uporabnikov v programski opremi zzzPAT sta onemogočena. | Uporabnik nima dovoljenja za uporabo tega orodja. | Skrbnik programske opreme zzzPAT lahko spremeni razširjena dovoljenja/pooblastila uporabnikov.  |
| Orodja za baze podatkov se ne odprejo. | zzzPAT ali Nova preiskava sta odprta. | Zaprite zzzPAT ali Novo preiskavo in odprite Orodja za baze podatkov. |
| Super uporabnik je pozabil svoje geslo. | - | Pokličite predstavnika Itamar Medical. |

Tabela 4 – Odpravljanje težav, Naprave in orodja

# Priloga A: LICENČNA POGODBA

Ta licenčna pogodba predstavlja celoten in izključen sporazum med vami in Itamar Medical. Dokument si lahko ogledate na naslovu:

<https://www.itamar-medical.com/lmages/licensewp.pdf>

Če imate vprašanja glede te Licenčne pogodbe ali če želite iz kakršnega koli razloga stopiti v stik z Itamar Medical, prosimo, pišite na:

ZDA:

Itamar Medical Inc.

3290 Cumberland Club Drive, Suite 100

Atlanta, Georgia 30339, USA

Telefon: 1 888 748 2627

Globalno (ostali svet):

Itamar Medical Ltd.

9 Halamish Street, PO box 3579

Caesarea 3088900, Izrael

Telefon: +972 4 617 7000

# Priloga B: Regulativni zastopnik

Pooblaščeni regulativni zastopnik Itamar Medical:

**Arazy Group GmbH**

The Squaire 12, Am Flughafen,

60549 Frankfurt am Main, Nemčija

# Dodatek C: Omogočenje kanala NAF (senzor toplotnega pretoka zraka)

zzzPAT podpira predstavitev signala NAF (Nasal Air Flow) v pogledu kanala, medtem ko se med študijo uporablja dodatna oprema NAF.

**Omogočenje kanala NAF**

* 1. Odpri\Naloži študijo, ki je bila posneta s priključeno dodatno opremo NAF
	2. Pod Pogled, Opredelitev kanalov v montaži



* 1. NAF in filtriran NAF (kanal NAF s filtrom, ki zmanjša šum na signalu) se bodo kanali pojavili na levem seznamu (Vsi kanali).

Označite kanal NAF in kliknite Dodaj in nato V redu.



* 1. Pojdite na zavihek Nastavitve, Uporabniške nastavitve, Upravljanje montaže. Kliknite Shrani kot in poimenujte novo montažo z dodanim kanalom NAF.



* 1. Ko shranite, bo nova montaža dodana na seznam Montaže.
	2. Kliknite Nastavi kot privzeto in kliknite V redu.



# Priloga D: kazalo

A

Analyze>Reload study and analyze · 17

D

**Database Tools** · 31

Database Wizard · 10, 25, 26, 31

E

Edit>Copy · 15, 16

Event

Management · 17

Export

Export a report · 18

F

File>Close Study · 15

File>Exit · 15

File>Load Study and Analyze · 14

File>New Study Details · 10, 11, 13

File>Open Study · 15

File>Print · 22

O

ODI · 18, 20, 21

P

pAHI · 18, 19, 21

pRDI · 18, 19, 21

pREM · 20

Printing · 22

Print a report · 18

R

Report · 18

Event Report · 20

Patient Follow-up Report · 21

S

Setup>Directories · 9

Setup>Settings · 9

Status Bar · 16

U

**User Administration** · 31

V

View>All Night Window · 16

View>Channels · 16

View>Study Details · 15

Z

zzzPAT

Using · 10