Logo, company name


Description automatically generated

zzzPAT

För WatchPAT™

Manual för programvara

Itamar Medical REF OM2197438



**Enligt federal lag i USA får denna anordning endast säljas av eller på order av en läkare**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Programvaruversion: 5.3.81..x | |
|  | |  |

Upphovsrätt © 2022 Itamar Medical Ltd. WatchPAT och PAT är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Itamar Medical Ltd., ett dotterbolag till ZOLL Medical Corporation, i USA och/eller andra länder.

**ANSVARSFRISKRIVNING**

**Itamar Medical** Ltd. ska inte hållas ansvarigt på något sätt för eventuell personskada och/eller egendomsskada som uppstår från drift eller användning av denna produkt annat än den som strikt följer instruktionerna och säkerhetsåtgärderna i detta och i alla tillägg till detta och enligt villkoren för garantin som anges i licensavtalet tillgängligt på [www.itamar-medical.com/lmages/licensewp.pdf](http://www.itamar-medical.com/lmages/licensewp.pdf)

Denna produkt och/eller användningsmetod täcks av ett eller flera av följande amerikanska patent: 6319205, 6322515, 6461305, 6488633, 6916289, 6939304, 7374540, såväl som alla pågående amerikanska patentansökningar och motsvarande patent och/eller ansökningar inlämnade i andra länder.

Itamar Medical Ltd.

9 Halamish Street,

PO 3579

Caesarea

3088900

Israel

Tel: Internationell + 972-4-617-7000, US 1-888-7ITAMAR

Fax + 972 4 627 5598

[www.itamar-medical.com](http://www.itamar-medical.com/)

customersupportinc@itamar-medical.com

|  |  |
| --- | --- |
| cid:image001.png@01D4DCEB.8872B0B0 |  |

EN ISO 13485:2016

Se bilaga D för kontaktinformation för föreskrivande auktoriserad representant

Utgåvetabell

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Utgåva** | **Datum** | **Beskrivning** | **Kapitel** | **Sidor (Endast senaste utgåvan)** |
| 1 | Jan 2020 | Ursprunglig  Baserad på OM2197434 utgåva 23 Avlägsnad grafik och tabeller | Alla |  |
| 2 | Maj 2020 | Avsedd användning WP1 | 1.3 |  |
| 3 | Juni 2021 | Uppdaterade ODI-beräkningsvärden och  Ny rapportlayout | 4.6.1 |  |
| 4 | Juli 2021 | NAF-kanal (termisk luftflödessensor) | Bilaga C |  |
| 5 | Mars 2022 | WP1 flernattsregistrering  WP1 Kontrollera status  Detaljerade och sammanfattningsrapporter, sida för ytterligare rapporthistogram, patientrapport i enlighet med kön,  Lägg till NAF-filtrerad kanal | 4.1.2.2.  4.2  4.6.1, 4.6.2  4.6.7–4.6.9  Bilaga C | 13  15  19-20  22-23  33 |
| 6 | Okt 2022 | Ändring av ordalydelse för Avsedd användning | 1.3 | 7 |
| 7 | Nov 2022 | Ändring av WP300 till WatchPAT™ 300  Ändring av WP1 till WatchPAT™ ONE  Ändring av SaO2 till SpO2  Tillagd uppgradering av WatchPAT™ 300-meddelande.  Varningsmeddelande:  Snarknings-/kroppspositionsdata kanske inte presenteras korrekt i undersökningen. | Alla  Alla  4.4.1  4.2.2  8 Felsökning | Alla  Alla  17  14  29 |

Innehållsförteckning

[1 Introduktion till zzzPAT 6](#_Toc125445327)

[1.1 Avsedd användning/indikationer för användning av WatchPAT200 6](#_Toc125445328)

[1.2 Avsedd användning/indikationer för användning av Watch-PAT200U, WatchPAT™ 300 och WatchPAT™ ONE 6](#_Toc125445329)

[1.3 zzzPAT S/W – Definition 7](#_Toc125445330)

[1.4 Översikt 7](#_Toc125445331)

[2 Installation 8](#_Toc125445332)

[2.1 Övergripande beskrivning av zzzPAT-programvara 8](#_Toc125445333)

[3 Ställa in zzzPAT-konfigurationen 9](#_Toc125445334)

[3.1 Installation>Kataloger 9](#_Toc125445335)

[3.2 Installation>Användarinställningar 9](#_Toc125445336)

[3.3 Installation>Allmänna inställningar 9](#_Toc125445337)

[4 Använda zzzPAT 10](#_Toc125445338)

[4.1 Förbereder en ny undersökning 10](#_Toc125445339)

[4.2 Hantera Patientundersökningar 13](#_Toc125445340)

[4.3 Skärmen 16](#_Toc125445341)

[4.4 Alternativ för signalvisning 17](#_Toc125445342)

[4.5 Gransning, analys och rapportundersökning 17](#_Toc125445343)

[4.6 Rapporter 18](#_Toc125445344)

[5 Exporterar data 23](#_Toc125445345)

[6 Verktyg 24](#_Toc125445346)

[7 Databasguide 25](#_Toc125445347)

[8 Felsökning 26](#_Toc125445348)

[Bilaga A: LICENSAVTAL 32](#_Toc125445349)

[Bilaga B: Regulatorisk representant 32](#_Toc125445350)

[Bilaga C: Aktivering av NAF-kanal (termisk luftflödessensor) 33](#_Toc125445351)

[Bilaga D: Index 36](#_Toc125445352)

Tabellförteckning

[Tabell 1 - Felsökning, Installation 26](#_Toc125445353)

[Tabell 2 - Felsökning, zzzPAT 29](#_Toc125445354)

[Tabell 3 - Felsökning, Delat åtkomstläge för zzzPAT 30](#_Toc125445355)

[Tabell 4 - Felsökning, Verktyg 31](#_Toc125445356)

# Introduktion till zzzPAT

**Obs!** I hela detta dokument avser referenserna WatchPAT till alla fyra enheterna (WP200, WP200U, WatchPAT™ 300 och WatchPAT™ ONE) om inget annat anges.

Den **utökade** och illustrerade vägledningen finns på Itamar Medicals webbplats ( <https://www.itamar-medical.com/support/downloads/> )

## Avsedd användning/indikationer för användning av WatchPAT200

WatchPATWatchPAT200 (WP200) -enheten är en icke-invasiv hemvårdsenhet för användning av patienter som misstänks ha sömnrelaterade andningsstörningar. WP200-enheten används som ett diagnostiskt hjälpmedel för att upptäcka sömnrelaterade andningsstörningar och sömnstadier (Snabb ögonrörelse (REM) Sömn, Lätt sömn och Djup sömn). Enheten genererar en perifer arteriell tonometri ("PAT") respiratoriskt störningsindex ("PRDI"), index för antalet apnéer, och hypopnéer ("PAHI") och PAT-sömnstadiesidentifiering ("PSTAGE") och valfri snarkningsnivå och kroppsposition diskreta tillstånd från en extern, integrerad snarknings- och kroppspositionssensor (SBP). Enheterna "PSTAGES" och SBP tillhandahåller kompletterande information till dess PRDI/PAHI. Enheterna "PSTAGES" och SBP är inte avsedda att användas som den enda eller primära grunden för att diagnostisera eventuell sömnrelaterad andningsstörning, ordinera behandling eller för att fastställa om ytterligare diagnostisk bedömning är motiverad.

WP200 är inte avsedd för barn under 17 år.

## Avsedd användning/indikationer för användning av Watch-PAT200U, WatchPAT™ 300 och WatchPAT™ ONE

Enheterna Watch-PAT200U (WP200U), WatchPAT™ 300och WatchPAT™ ONE är icke-invasiva enheter för hemmabruk som används för patienter som misstänks ha sömnrelaterade andningsstörningar. WP200U, WatchPAT™ 300 och WatchPAT™ ONE är diagnostiska hjälpmedel för detektering av sömnrelaterade andningsstörningar, sömnstadier (REM-sömn, ytlig sömn, djupsömn och vakenhet), snarkningsnivå och kroppsposition. Enheterna genererar en perifer arteriell tonometri ("PAT") Andningsstörningsindex ("PRDI"), apné-hypopné-index ("PAHI"), Central apné-hypopné-index ("PAHIc"), PAT-sömnstadieidentifiering (PSTAGE) och valfri snarkningsnivå och kroppsposition diskret tillstånd från en extern, integrerad snarknings- och kroppspositionssensor. Enheternas PSTAGES och snarkningsnivå och kroppsposition ger kompletterande information till PRDI/PAHI/PAHIc. Enheternas PSTAGES och snarkningsnivå och kroppsposition är inte avsedd att användas som den enda eller primära grunden för att diagnostisera eventuell sömnrelaterad andningsstörning, ordinera behandling eller för att fastställa om ytterligare diagnostisk bedömning är motiverad.

PAHIc är avsedd för användning av patienter som är 17 år och äldre. Alla andra parametrar är avsedda för 12 år och äldre.

Obs: Presentationen av pAHIc är föremål för godkännande i landet

## zzzPAT S/W – Definition

zzzPAT är ett analysprogramvarupaket som används med WP-enheterna för att hjälpa till att diagnostisera sömnrelaterade andningsstörningar, upptäcker REM, Lätt sömn, Djup sömn och vaket tillstånd och mäter snarkningsintensitet och kroppspositionstillstånd. zzzPAT S/W visar signalerna inspelade av WP-enheterna, identifierar automatiskt andningsstörningar, sömnstadier och snarknings- och kroppspositioner och genererar en omfattande rapport för läkaren.

## Översikt

zzzPAT-algoritmerna använder de fyra kanalerna: PAT, pulsfrekvens, aktigrafi och syremättnad (antingen inspelad i WP200 eller härledd i WP200U/ WatchPAT™ 300/ WatchPAT™ ONE) för att upptäcka sömnrelaterade andningsstörningar och sömnstadie (Snabb ögonrörelse (REM), Lätt sömn, Djup sömn och vaket tillstånd). I WP200U, WatchPAT™ 300 och WatchPAT™ ONE, med hjälp av RESBP:s andningsrörelsekanal utöver de andra WP-kanalerna, möjliggörs ytterligare identifiering av central apné.

zzzPAT använder WPs snarknings- och kroppspositionskanaler för att generera snarkningsnivå och kroppsposition diskreta tillstånd. Programvara producerar omfattande studierapporter, med statistik och grafisk presentation av resultaten. Hela nattens data kan visas och de automatiskt upptäckta händelserna kan revideras manuellt.

Obs: I hela detta dokument hänvisar snarknings- och kroppspositionssensorn till både SBP-sensorn och RESBP-sensorn om inget annat anges. I WP200(U)/ WatchPAT™ 300 är användningen av snarknings- och kroppspositionssensorn valfri och i enlighet med läkares preferenser. Användningen av RESBP-sensor är föremål för myndighetsgodkännande i landet.

Denna manual tillhandahåller den information som krävs för rutinmässig användning av zzzPAT-programvaran.

**Begränsningar**

Spårningar och beräkningar som tillhandahålls av WP-systemet är avsett som ett hjälpmedel för diagnos av sömn- och andningsstörningar. De är uttryckligen inte att betrakta som en enda obestridlig grund för klinisk diagnos.

* ZzzPAT-programvaran ska endast användas på kompatibla datorer som uppfyller kraven specificerade i detta dokument.
* Att köra andra program, kommersiella eller anpassade, samtidigt med zzzPAT kan påverka dess funktion.
* Funktionerna för sömn/slummer bör inaktiveras vid delad databaskonfiguration.

# Installation

## Övergripande beskrivning av zzzPAT-programvara

zzzPAT är en egen PC-programvara utvecklad specifikt för att hantera och analysera data registrerad av WP-enheten. Programvaran visar och lagrar de inspelade signalerna och tillhandahåller en uppsättning analytiska funktioner för tolkningsändamål.

I WP200(U)/ WatchPAT™ 300 används en USB-kabel för att läsa de data som spelats in av WP på det interna minneskortet. zzzPAT S/W detekterar automatiskt data på det interna minneskortet när WP är ansluten till datorn via USB-kommunikationskabeln.

I WatchPAT™ ONE används en internetanslutning för att läsa de data som spelats in av WatchPAT™ ONE. zzzPAT S/W öppnar automatiskt en lista med alla registrerade patienter som undersökningen ännu inte hämtat från webbservern.

Hänvisa till avsnitt 0 för nödvändig PC-konfiguration.

**zzzPAT kan användas i två lägen:**

**Fristående** - för användning på en dator med en lokal databas.

**Delad åtkomst** - för användning i en nätverksmiljö där flera zzzPAT-stationer har åtkomst till en, delad databas.

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | OBS |
| Vi rekommenderar att koordinera inställningen av driftsläge med **delad åtkomst** zzzPAT med en Itamar Medical-representant. Utbildning kan vara avgörande för korrekt drift. |

|  |  |
| --- | --- |
| A picture containing text, clipart  Description automatically generated | Varning |
| WatchPAT200U-enheten styrs av en persondator. Det rekommenderas att använda antivirusprogramvara för att skydda system och filer samt att använda lämpliga kontroller för användaråtkomst. |

Driftläget zzzPAT bestäms under installationen, såsom beskrivs vidare i installationsavsnittet i den utökade och illustrerade vägledningen

# Ställa in zzzPAT-konfigurationen

## Installation>Kataloger

Visar zzzPAT arbetskatalog, namnet på den aktuella anslutna databasen, filkatalogen (signalfilsdata) och USB-enheten.

Välj "DB Inloggade användare" för att se vem som är ansluten till den delade databasen.

Listan innehåller alla datorers namn som använder samma delade databas och som kör zzzPAT-programmet.

## Installation>Användarinställningar

Användaren kan ändra följande installationsparametrar genom att öppna dialogrutan "Användarinställningar" från **Installation>Användarinställningar**. Inställningsparametrarna för "Användarinställningar" lagras i zzzPAT-databasen för varje användare (antingen den lokala databasen i en fristående installation eller den delade åtkomstdatabasen i en Delad Åtkomst-installation).

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | OBS |
| I ett Delat Åtkomst-läge, när en användare loggar in från flera zzzPAT-stationer samtidigt, kan ändringar i vissa av de användarkonfigurerbara inställningarna för zzzPAT inte sparas när zzzPAT-sessionen är slut |

När alla inställningsändringar är klara, klicka på **OK** för att stänga dialogrutan Inställningar.

Se Utökad och illustrerad vägledning för detaljerad beskrivning

## Installation>Allmänna inställningar

Endast en användare, med "Användaradministration"-behörighet, kan ändra följande inställningsparametrar genom att öppna dialogrutan" "Allmänna inställningar" från **Installation>Allmänna inställningar.** "Allmänna inställningar" lagras i zzzPAT-databasen (antingen den lokala databasen i en fristående installation eller den delade åtkomstdatabasen i en Delad Åtkomst-installation).

Dessa inställningar är globala. Ändrade inställningar blir tillgängliga för alla användare.

När alla inställningsändringar är klara, klicka på **OK** för att stänga dialogrutan Allmänna Inställningar.

Se Utökad och illustrerad vägledning för detaljerad beskrivning

# Använda zzzPAT

## Förbereder en ny undersökning

Att förbereda patientfilen är ett obligatoriskt steg i förberedelsen av WP-enheterna för en sömnundersökning.

### Startar zzzPAT

* Starta "zzzPAT" genom att klicka på zzzPAT-ikonen  på ditt skrivbord.
* Startas zzzPAT-ikonen  öppnas en dialogruta:
* Ange inloggning och lösenord. När ett Delat Åtkomstläge är installerat tillåter inloggningsskärmen användaren att välja till vilken databas zzzPAT kommer att ansluta.
* Dialogrutan för inloggning har två alternativ för inloggningstyp:
  + Aktiv Katalog (aktuell domänserver).
  + Användare från zzzPAT-databas
* Välj, om tillämpligt, önskad databas att ansluta till.
* Ange ditt inloggningsnamn och lösenord och klicka **OK** för att fortsätta.

### Förbereder en ny undersökning

Det nya undersökningsfönstret öppnas med fält enligt standard enhetstyp (WP200(U)/ WatchPAT™ 300/ WatchPAT™ ONE) i enlighet med konfigurationen.

#### Förberedelse av en ny undersökning (WP200(U)/ WatchPAT™ 300)

* Se till att enheten är ansluten till datorn med zzzPAT-programvaran med hjälp av USB-kabeln.
* Klicka på **Fil>Nya undersökninguppgifter** i zzzPAT, eller klicka på ikonen "Ny undersökning"  i verktygsfältet.
* Dialogrutan "Ny undersökning" visas.
* Fyll i obligatoriskt patient-ID i fälten **Patient**.
* Vid behov, ange eventuell ytterligare information, övriga fält är valfria.
* Välj ”Pacemaker” om patienten har en implanterbar pacemaker. zzzPAT kommer automatiskt att detektera segment där PAT-pulserna verkar vara i takt, dvs mycket låg pulsfrekvensvariationer (nära stabil) och utesluter dessa segment från analysen.

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | OBS |
| Vissa typer av pacemakrar utesluter användningen av WatchPAT-enheten. Se avsnittet om **uteslutningskriterier** i enhetens drifthandbok för mer information. |

* Markera "undersökning med sabotagesäker test" om du vill använda armbandet för patientidentifiering. Genom att aktivera detta alternativ kan du använda armbandet för att verifiera att den identifierade patienten verkligen är den som sover med enheten (se sabotagesäker test i WP:s bruksanvisning).
* Markera alternativet "Flera dagar" för att köra upp till 3 nätter med samma WP-enhet.
* WatchPAT™ 300: Alternativet "Kör enhetstest" visas bara när en enhet är ansluten. Genom att markera detta alternativ testas den anslutna enheten och resultaten visas i ett separat fönster. Detta test kommer att utföra samma "Testenhet"-operation som körs från en fristående enhet (se operatörstest i WP:s bruksanvisning).
* WatchPAT™ 300: Alternativet "Kör enhetstest medan du sparar" visas bara när enheten är ansluten. Genom att markera detta alternativ testas den anslutna enheten automatiskt när användaren markerar "Spara till WatchPAT" och resultaten kommer att visas i separata fönster. Detta test utför samma "Testenhet"-operation som körs från en fristående enhet.
* För att registrera en undersökning för WatchPAT™ ONE-enheten använd knappen "Växla till WP-ONE-enhet"
* Klicka på knappen **Spara till WatchPAT**.

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | OBS |
| Enheterna som används för vikt och höjd i dialogrutan "Ny undersökning" definieras av de regionala inställningarna på PC:n. |

Om WP innehåller data (antingen en nattundersökning som inte har lästs in i zzzPAT-databasen eller ny patientdata som har utarbetats men inte använts i en undersökning) öppnas dialogrutan Data Inte Inläst

* Efter att patientinformationen har sparats i WP visas det meddelande som sparats

Klicka på **Ja** - om du vill förbereda ytterligare undersökning.

Klicka på **Nej** - om du vill avsluta dialogrutan "Ny undersökning".

* Koppla från USB-kabeln från enheten.

#### Förberedelse av en ny undersökning WatchPAT™ ONE)

* Se till att det finns en aktiv internetanslutning
* Klicka på **Fil>Nya undersökninguppgifter** i zzzPAT, eller klicka på ikonen "Ny undersökning"  i verktygsfältet.
* Dialogrutan "Ny undersökning" visas.
* Fyll i de obligatoriska fälten: Patient-ID, Enhets-SN och PIN.
* Se till att e-postadressen som visas på skärmen är den korrekta adressen för att ta emot e-postmeddelanden (E-postadress definieras under installation).
* Vid behov, ange eventuell ytterligare information, övriga fält är valfria.
* Välj alternativet "Flera nätter" för att använda samma WatchPAT™ ONE-M-enhet genom att byta sond varje natt. Detta alternativ visas endast om denna funktion är aktiverad i Installation>Allmänna inställningar>Allmänna alternativ. Om ”Flera nätter” har markerats kommer valen av ”Två nätter” eller ”Tre nätter” att visas och det valda standardalternativet är i enlighet med vad som definierats i Allmänna alternativ. Ytterligare obligatoriska textrutor visas för att definiera serienumren på de ytterligare sonderna.
* Klicka på knappen ”Registrera WP-ONE” för att registrera enheten och sonderna. Registreringen kommer att misslyckas i följande fall:
  + Om något av serienumren är ogiltigt eller saknas.
  + Om något av serienumren redan är registrerat.
* För att initiera undersökning för WatchPAT™ 300 eller WP(200U) -enheten använd knappen ”Växla till WP-enhet”.

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | OBS |
| Om samma WatchPAT™ ONE-enhets serienummer redan är registrerat, visas ett fel för att meddela användare att mata in korrekt/annan enhets serienummer.  Fyll i korrekt information och tryck på knappen **Registrera WP-ONE** igen. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Enheterna som används för vikt och höjd i dialogrutan "Ny undersökning" definieras av de regionala inställningarna på PC:n. |

* Efter att patientinformationen har registrerats på webbservern visas meddelandet att undersökningen sparats:

Klicka på **Ja** - om du vill förbereda ytterligare undersökning.

Klicka på **Nej** - om du vill avsluta dialogrutan "Ny undersökning".

### Skärmfunktioner för ny undersökning

Förutom huvudfälten som krävs för att förbereda en ny undersökning, finns det ytterligare fält som tillåter grundlig dokumentation av patientens tidigare och aktuella medicinska tillstånd. Med zzzPAT kan du dessutom läsa in patientinformation från tidigare undersökningar. Andra funktioner på denna skärm gör det möjligt att organisera undersökningarna i grupper med hjälp av kategorier du väljer.

Se Utökad och illustrerad vägledning för detaljerad beskrivning

## Hantera Patientundersökningar

WP200(U)/ WatchPAT™ 300: När en WP-sömnundersökning är klar, anslut WatchPAT till USB, öppna zzzPAT-applikationen och tryck på Fil> Läs in undersökning och analysera från huvudmenyn. Inspelade digitala data läses in i zzzPAT-databasen och analyseras automatiskt.

WatchPAT™ ONE: När en WatchPAT™-sömnundersökning är klar, öppna zzzPAT-applikationen och tryck på Fil>Läs in undersökning och analysera från huvudmenyn. Ett fönster öppnas för alla registrerade patienter för vilka undersökningen ännu inte hämtats från webbservern. Välj undersökning för nedladdning och inspelade data kommer att läsas in i zzzPAT-databasen för vald patient. Inspelad data analyseras automatiskt. När en undersökning har lästs in kan användaren granska, redigera, lägga till diagnos och rekommendationer och skapa en sömnrapport. Tidigare undersökningar kan öppnas och granskas.

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | OBS |
| Listan över alla registrerade WatchPAT™ ONE-enheter innefattar en ”Status”-kolumn med följande alternativ: ”Redo”, ”Inte påbörjad” och ”Pågår”. Tryck på knappen ”Kontrollera status” för att uppdatera statusen för alla registrerade enheter. |

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | OBS |
| Det är möjligt att söka efter patienter genom att använda patient-ID, och efter enheter genom att använda enhetens serienummer. |

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | OBS |
| För att växla mellan den registrerade patientförteckningen för WatchPAT™ ONE till att ladda ned en undersökning från enheten WP200(U)/ WatchPAT™ 300, välj knappen “Växla till enhet WP200/300”. |

### Fil>Nya studieuppgifter

Förbereder patientfilen på WP för en sömnundersökning (Avsnitt4.1).

### Fil>Läs in studie och analysera

Detta kommando läser in data från sömnundersökningen från enheten och sparar dem i zzzPAT-databasen.

När data läses in visas meddelandet "Läser in undersökning" på skärmen som indikerar att data överförs från WatchPAT till hårddisken och att patientfilen sparas i databasen.

I detta skede utförs automatisk analys och resultaten sparas i databasen. När den automatiska analysen är klar visas resultaten på skärmen. Användaren har möjlighet att visa "sömnrapport".

WP200(U)/WP300: När en undersökning över flera dagar läses in, läses alla nattundersökningar in automatiskt och den senast inlästa undersökningen visas. Använd dialogrutan Öppna undersökning för att öppna och granska alla nattundersökningar.

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | **OBS** |
| Vid inläsning av undersökning vid användning av enheten WatchPAT™ 300 kontrolleras versionen på den fasta programvaran. Om enheten inte har den senaste fasta programvaran installerad visas följande meddelande:  ”Det finns en nyare version av den fasta programvaran tillgänglig för enhet nummer XXX. Det rekommenderas att använda den senaste fasta programvaran.  Använd 'Hjälp'->'Besök vår webbplats för att uppgradera enheten Watch-PAT' för att ladda ned programvaran för uppgradering.”  Se avsnitt 5.8 för ytterligare information om att uppgradera versionen av fast programvara. |

### Fil>Öppna undersökning

Öppnar undersökningar lagrade i zzzPAT-databasen från tidigare inlästa undersökningar. Dubbelklicka på en patient och undersökningarna för den patienten är registrerade med datum/tid för varje undersökning. Dubbelklicka på undersökningsikonen för att läsa in och visa inspelad information på skärmen.

Skulle flera analyser existera för en undersökning visas en dialogruta som ber dig att välja analysen som ska öppnas.

**Välj knappen undersökningar**

Gör det möjligt för användaren att definiera, välja och organisera de visade undersökningarna i dialogrutan "Välj patientundersökning".

Se Utökad och illustrerad vägledning för detaljerad beskrivning

### Fil>Spara undersökningsresultat

Sparar patientundersökningsresultat (händelser) som visas nu utan att stänga zzzPAT och anger undersökningen som granskad. Denna funktion är viktig när respiratoriska händelser redigeras (läggs till eller tas bort) och de nya händelserna måste sparas för framtida zzzPAT-sessioner.

### Fil>Spara som ny analys

Spara aktuell analys med aktuella händelser och signaler som en ny analys.

### Fil>Stäng studie

Stänger patientundersökningen som för närvarande visas utan att stänga zzzPAT.

### Fil>Avsluta

Stänger både patientundersökningen som granskas och zzzPAT.

### Redigera>Undersökningsuppgifter

Öppnar dialogrutan "Granska undersökningsuppgifter" med aktuell patientinformation. Denna information kan redigeras genom att klicka på knappen **Redigera**. Behöriga användare kan endast ändra Patient-ID en gång.

### Redigera>Ångra

Genom att välja “Ångra” eller klicka på  zzzPAT verktygsfält kan användaren ångra den senaste åtgärden.

### Redigera>Redigera Vilolägen med hjälp av musen

Genom att välja eller klicka på  zzzPAT verktygsfält växlar alternativet som möjliggöra att manuellt redigera sömnlägen och CSR-tider med musen. Om alternativet är valt och musen rör sig över en sömnstadiehändelse (dvs Lätt sömn) ändras muspilen till en hand och den markerade händelsen kan dras eller ändras.

### Redigera>Kopiera…

När ett signalavsnitt markeras aktiveras kopieringsfunktionen så att användaren kan kopiera önskad data antingen till urklippet som en bild eller till en fil i binärt format.

## Skärmen

Huvudskärmen visar WP-inspelningsvågformerna med händelserna som upptäcktes genom den automatiska analysen. Spåren visas synkroniserade med en enhetlig tidsbas.

Se Utökad och illustrerad vägledning för detaljerad beskrivning

### Nattfönstret och Visa kanaler

Du kan se vilken kanal du markerar i en "Nattfönster"-display även om du ändrar tidsbasen för att se alla undersökningens kanaler.

* För att visa Nattfönstret, navigera genom **Granska>Nattfönstret**, kryssa i alternativet "Nattfönster".

Eller **Granska>Kanaler**.

* Kryssa för rutan till vänster om "Synlig" i avsnittet **Hela natten**.
* Markera den kanal du vill visa i "Nattfönstret".

Se Utökad och illustrerad vägledning för detaljerad beskrivning

### Den aktiva kanalen

Genom att klicka på en kanal eller en kanaltitel aktiveras den kanalen (färgen på den aktiverade signalen och titlarna kommer att ändras).

Ett högerklick på en kanaltitel aktiverar kanalen och öppnar en popup-meny

### Statusfält

Statusfältet längst ner på skärmen innehåller följande information:

* Databasanslutning (Delad eller Lokal)
* Realtidsklocka
* Markerad starttid för segment
* Markerad sluttid för segment
* Varaktighet
* Tidsläge (REL/ABS)

## Alternativ för signalvisning

### Granska>Definiera kanaler i montage

Montage-skärmen består av en lista över alla signalkanaler som är tillgängliga för visning:

* PAT- PAT-signal.
* Pulsfrekvens - härledd från PAT-signalen.
* PAT Amplitude - PAT-signalkuvert.
* SpO2 - Arteriellt blods syremättnadsnivå.
* Aktigraf- Aktigrafsignal.
* WP-stadier - REM, lätt sömn, djup sömn och vakna stadier.
* Kroppsposition (valfritt)
* Snarkning (tillval)
* Andningsrörelser (tillval)

Se Utökad och illustrerad vägledning för detaljerad beskrivning

## Gransning, analys och rapportundersökning

### Dataanalys

zzzPAT-programvaran utför en automatiserad analys av WP-inspelade signaler. Analysen ger en utvärdering av andningshändelser under sömn, syremättnad, pulsfrekvens och sömnstegsstatistik. Dessutom tillhandahåller den snarknings- och kroppspositionstatistik när SBP/RESBP-sensorn används.

#### Genererar en analys

Inspelade undersökningsdata analyseras automatiskt efter att de har lästs in från enheten. Du kan också utföra automatisk dataanalys genom att klicka på **Analys>Läs in undersökningen igen och analysera**.

Denna funktion läser in den sparade undersökningsinformationen igen och utför den automatiska analysen. Om användaren ändrade filen (lade till/raderade/modifierade händelser) raderas dessa ändringar och de påverkar inte analysen.

När den används i en fil som tidigare analyserats och sparats med en äldre version av zzzPAT skapar denna funktion en ny analys med den aktuella versionen av zzzPAT-programvaran.

**REM-analyser** är del av den automatiska analysen som beskrivs ovan.

Under vissa förhållanden är REM-analys oförmögen att slutgiltigt avgöra REM-perioder från de inspelade signalerna.

När detta inträffar kommer skärmen endast att inkludera stadier för sömn- och vakna tillstånd, och i rapporten ska statistikavsnittet REM och sömnstadier inaktiveras med "Ofullständig REM-detektion".

### Händelsehantering

Händelser markerade med automatisk analys visas i färgskuggade rutor. Genom att placera markören på en händelse öppnas ett verktygstips med följande information:

* Händelsenamn
* Händelse skapad av ... (t.ex. automatisk analys eller användare)
* Starttid
* Varaktighet

Se Utökad och illustrerad vägledning för detaljerad beskrivning

## Rapporter

Alla rapporter kan granskas på skärmen och skrivas ut.

Verktygsfältet i rapportvisningsläget inkluderar följande objekt:

* För att skriva ut en rapport, klicka på knappen Skriv ut.
* För att exportera en rapport till ett annat format, som pdf, rtf, html, etc., klicka på knappen Exportera.
* Användare kan se hur många sidor det finns i en rapport  och välja vilken sida att granska genom att använda rep3 ikonerna.

Se Utökad och illustrerad vägledning för detaljerad beskrivning

### Rapport>Klinisk diagnos

Detta alternativ möjliggör att lägga till diagnos och rekommendationer till skärmen för sömnrapport. Den information som fylls i på denna skärm kommer att visas på sömnrapportens första sida.

* Underteckna rapporten genom att skriva in ditt namn eller genom att välja det från namnmenyfältet.
* Markera alternativet **”Ställ in som rapporterad”** för att visa att den aktuella studieanalysen är slutgiltig och att sömnrapporten är en slutrapport för denna analys.
* Markera alternativet **”Ingen AHI-centralstatistik”** för att utelämna central apné-statistik i rapporten.
* Markera alternativet **”Skicka till HL7”** om HL7-tjänsten är installerad och aktiverad för att skicka den specifika studien till HL7. Observera att kryssrutan måste markeras för varje studie som ska skickas till HL7.

### Rapport>Sömnrapport

Sömnrapporten genererar en rapport på en, två, fyra eller fem sidor med en sammanfattning av patientens sömnundersökning i enlighet med inställningarna

Den första sidan i rapporten innehåller patientinformation, information om sömnundersökningar, hänvisande läkare, sjukdomshistorik, diagnos och rekommendationer.

Den andra sidan presenterar undersökningsresultaten inklusive sömnsammanfattning, PAT Andningsstörningsindex (pRDI), PAT apné hypopné-index (pAHI), PAT Central apné och hypopné-index (pAHIc)\*, antal händelser, procent av total sömn med Cheyne-Stokes respirationsmönster (%CSR)\*, statistik för syremättnad inklusive Syredesaturationer (ODI), metod, maximum och minimum syremättnadsnivåer, syremättnadsanalys, statistik för pulsfrekvens, REM sömnanalys och AHI svårighetsdiagram.

Den tredje sidan presenterar cirkeldiagram för andningshändelser, graf över snarknings- och kroppsposition (om en sensor för snarknings- och kroppsposition har använts), syremättnad, pulsrytm, PAT-amplitud, etapper av vaket tillstånd/lätt sömn/djup sömn och REM.

Den fjärde sidan presenterar cirkeldiagram för sömn/vaket tillstånd, sömnlatens, REM-latens, antal vakna tillstånd och sömneffektivitet samt statistik över snarknings- och kroppsposition (om en sensor för snarkning/kroppsposition har använts).

Sömnrapportens femte sida (valfri)) är en valfri sida som inte skrivs ut som standard. För att denna sida ska skrivas ut måste man först välja alternativet ”Histogramsida för oximetri och pulsfrekvens i sömnrapport” i Allmänna inställningar (se avsnitt 3.3.7). Följande histogram för oximetri och pulsfrekvens kommer att visas på denna sida

* Syremättnadsfördelning: Antalet sekunder för varje syremättnadsvärde
* Antalet händelser för avmättnad för varje toppunkt av återmättnad i syremättnaden
* Antalet händelser för avmättnad för varje avmättnadsdjup
* Antalet händelser för avmättnad för varje minimipunkt vid avmättnadshändelser (nadir)
* Pulsfrekvensfördelning: Antalet sekunder för varje pulsfrekvensvärde

Om det inte finns någon giltig sömntid kommer histogrammen att vara tomma.

*\*pAHIc- och %CSR-data tillhandahålls om RESBP-sensorn användes. Presentationen av pAHIc och %CSR är föremål för godkännande i landet.*

Definitioner:

**Sömntid:** Total tid i timmar, under vilken patienten sover.

**PAT Andningsstörningsindex (pRDI):** det uppskattade antalet andningshändelser dividerat med giltig sömntid. Tillhandahålls i andningshändelser/timme. Indexet beräknas under "Hela natten", REM och icke-giltig REM sömntid.

**PAT apné hypopné-index (pRDI):** det uppskattade antalet apnéer och hypopnéer dividerat med giltig sömntid. Tillhandahålls i apné och hypopné-händelser/timme. Indexet beräknas under "Hela natten", REM och icke-giltig REM sömntid.

**PAT Central apné hypopné-index (pRDI):** det uppskattade antalet Centrala apnéer och hypopnéer dividerat med den giltiga sömntiden. Tillhandahålls i Central apné- och hypopné-händelser/timme.

**Procentandel av total sömn med Cheyne-Stokes-andning (% CSR):** den uppskattade andelen CSR-mönster från den giltiga sömntiden\*.

*\*giltig sömntid i pAHIc och %CSR kan skilja sig från den giltiga sämntiden som används vid beräkningen av andra index, eftersom RESBP-sensorn också måste vara giltig för denna beräkning.*

**Syresdesaturationsindex (ODI):** antalet syresdesaturationshändelser (inställt värde på 3 eller 4 % minimal desaturation) delat med giltig sömntid. Tillhandahålls i desaturationer/timme. Indexet beräknas under "Hela natten", REM och icke-giltig REM sömntid.

**REM % av sömntid:** REM sömnsteg som procent av total sömntid.

**Snarkningsnivå i dBs** : Eftersom snarkning kan vara ett tecken på sömnapné, tillhandahåller zzzPAT statistik över snarkningarna. Tröskeln bestäms i enlighet med DB. Mängden snarkning beräknas som procent av sömntiden över den angivna DB-tröskeln. Snarkvolymsnivån visas grafiskt (40 - 70 dB intervall).

**Kroppspositionp**: Fem kroppspositioner visas grafiskt (liggande, höger, vänster, sluttande och sittande). Eftersom frekvensen med apneiska händelser under sömn beror på patientens position och sömnstadiet, tillhandahåller zzzPAT information om varaktigheten av sömnen per varje position - liggande, sluttande, vänster, höger och sittande. Motsvarande procentsats av tid som spenderas i varje sömnposition visas i en graf. Dessutom tillhandahålls alla registrerade händelser såsom andningsstörningsindex (pRDI), apné/hyperpné-index (pAHI) och desaturationsindex (ODI) i rapporten för varje kroppsposition samt icke-liggande position.

**AHI svårighetsdiagram:** Indikerar svårighetsgraden av obstruktiv sömnapné (OSA). Enligt American Academy of Sleep Medicine (AASM) kategoriseras den i milda (5-15 händelser/timme), måttliga (15-30 händelser/timme) och svåra (>30 händelser/timme). Gränsvärdena för kategorisering av svårighetsgrad kan ändras, se Inställningar> Allmänna inställningar>Analys/statistikparametrar.

### Rapport>Sömnrapport för valt tidsintervall

Detta alternativ genererar en rapport på två sidor som tillhandahåller en sammanfattning av patientens sömnundersökning i ett **markerat tidsintervall** som markeras av användaren.

Så här genererar du en rapport för ett markerat tidsintervall:

* Markera önskat avsnitt av vågformen i fönstret Signalvisning genom att klicka och dra musen.
* Klicka på **Rapport>Vilorapport för valt tidsintervall**

Se Utökad och illustrerad vägledning för detaljerad beskrivning

### Rapport>Händelserapport

Denna rapport tillhandahåller statistik över olika händelsetyper identifierade med den automatiska zzzPAT-analysen och av användaren. En grafisk representation tillhandahåller ett snabbt sätt att titta på händelsefördelningen, och sammanfattningsavsnittet tillhandahåller statistisk information. När den visas på skärmen kan användaren dubbelklicka på ett specifikt händelsenamn (på den relevanta raden under diagrammet) för att få en detaljerad lista över alla händelser av denna typ.

### Rapport>Sömnindex

Denna rapport tillhandahåller en sammanfattning av undersökningsresultat, inklusive pRDI, pAHI, ODI och Sömntid.

### Rapport>Patientuppföljningsrapport

Denna rapport tillhandahåller ett sätt att jämföra flera undersökningar för samma patient. En grafisk representation av pRDI, pAHI och ODI för de olika undersökningarna tillhandahåller ett snabbt sätt att bestämma en trend genom undersökningarna.

Sömn % över den definierade Snarktröskeln i dB kommer också att visas.

### Rapport >Rapport för Patient

Denna rapport är utformad som ett brev riktat till patienten som informerar patienten om resultaten från sömntestet. Den tillhandahåller följande patientinformation:

* Sammanlagd sömntid
* Apné/hypopné-index (AHI)
* Andningsstörningsindex (RDI)
* Syredesaturationer (ODI)
* Snabb ögonrörelse (REM)

Den jämför även dessa med de normala genomsnittliga indexen.

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | OBS |
| Installationen av zzzPAT kommer att installera tre patientletter.ini-filer: en för män, en för kvinnor och den standardmässiga som används för närvarande. Om patientens genus har angetts kommer den motsvarande mallen att visas när patientrapporten genereras på ett språk som använder grammatiska genus. I annat fall, om patientens genus inte har angetts, kommer den ”manliga” mallen att visas. |

För att skapa rapporten för patienten:

1. I menyn **Rapport**, välj **Rapport för Patient.**
2. Skriv ut rapporten genom att klicka på skrivarikonen

### Rapport > Detaljerad rapport

Denna rapports tredje sida är densamma som den första sidan i sömnrapporten. De övriga sidorna i rapporten presenterar cirkeldiagram för andningshändelser, graf över snarknings- och kroppsposition (om en sensor för snarknings- och kroppsposition har använts), syresmättnad, pulsfrekvens, PAT-amplitude, stadier av vaket tillstånd/lätt sömn/djup sömn och REM. **Varje sida representerar en timmes sömntid**.

### Rapport > Sammanfattningsrapport för flera nätter

Denna sammanfattningsrapport visar flera nätters sömnstatistik. Den aktiveras endast om studien som öppnas innehåller flernattsdata för WatchPAT™ ONE (se avsnitt 4.1.2.2 angående förberedelse av en ny WatchPAT™ ONE-studie med alternativet för flera nätter valt). Rapporten innehåller upp till tre studier (en studie per kolumn), med samma WatchPAT™ ONE-enhetsinformation och patientstatistiksinformation. En kolumn med medeltal av studievärdena (se nedan) ingår också

### Skriver ut

Undersökningens signaler inspelade av WatchPAT™ och zzzPAT-analysen kan skrivas ut genom att:

Klicka antingen på skrivarikonen Print Screen Icon i verktygsfältet eller markera **Fil>Skriv** ut.

Användare har ett antal alternativ för utskrift:

* Skriver ut hela undersökningen
* Skriver ut skärmen
* Skriver ut specifika avsnitt definierade av tidsintervall
* Skriver ut specifika kanaler

# Exporterar data

Se Utökad och illustrerad vägledning för detaljerad beskrivning

# Verktyg

Se Utökad och illustrerad vägledning för detaljerad beskrivning

# Databasguide

Se Utökad och illustrerad vägledning för detaljerad beskrivning

# Felsökning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Installation** | | |
| **Problem** | **Möjlig orsak** | **Lösning** |
| zzzPAT-installatören går inte att köra. | Självkörningsfunktionen i Windows är inte aktiverad. | Öppna Min dator>zzzPAT CD och dubbelklicka på ‘Setup.exe’. |
| Versionen av Windows är inte kompatibel med zzzPAT. | Använd en persondator med lämpligt operativsystem. |
| Maskinvarukonfigurationen uppfyller inte minimikravet. | Den måste ha åtminstone 128 MB RAM och en Pentium-processor för att zzzPAT-installatören ska kunna köras. |
| zzzPAT kunde inte identifiera WatchPAT  (Endast för WP200) | USB-enheten behöver omdefinieras. | Välj Inställning->"Ställ in WatchPAT-enheten". Sätt i WatchPAT-enheten i USB-enheten.  Klicka på OK.  Meddelandet “Systemet söker efter WatchPAT-enheten” kommer att visas.  Till sist kommer en lista som innehåller drivrutinen för WP200 att visas.  Välj WatchPAT-enheten och klicka på OK. |
| I Windows XP kan användaren varken läsa in undersökningen eller använda verktygen ‘Databas-guide’ , även om hen har korrekt användarbehörighet till zzzPAT. | Användaren har inte skrivbehörighet till enheterna som dessa program finns på. | Markera användarens skrivbehörighet per avsnitt och omdefiniera vid behov. |

Tabell 1 - Felsökning, Installation

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **zzzPAT** | | |
| **Problem** | **Möjlig orsak** | **Lösning** |
| Alternativet **Analysera>Läs in undersökning igen och analysera** i zzzPAT-fönstret är inaktiverat | Användaren har inte behörighet att köra detta verktyg. | zzzPAT-administratör kan modifiera användarens utökade behörighet. |
| Otillräckligt ledigt utrymme på hårddisken | Frigör tillräckligt med diskutrymme för att överskrida minimikravet på 100 MB och försök igen |
| Det går inte att **Läsa in undersökning** (funktionen är inaktiverad) | Det finns mindre än 200 MB ledigt hårddiskutrymme | Frigör tillräckligt med diskutrymme för att överskrida minimikravet på 200MB och försök igen |
| zzzPAT går inte att starta eller uppför sig oförutsägbart | Vissa zzzPAT-filer kan ha förstörts/skrivits över | Ta bort installationen och återinstallera zzzPAT. |
| Den öppna filen visar inte REM | Filen sparades med en äldre version av zzzPAT som inte hade REM-förmåga eller så kunde REM inte beräknas på grund av algoritmbegränsningar. | Kör analysen genom att välja **Analysera>Läs åter in undersökning och analysera** |
| Det går inte att generera Sömnrapport - Knappen Sömnrapport är gråmarkerad | Det finns mindre än 100 MB fritt diskutrymme | Frigör tillräckligt med diskutrymme för att överskrida minimikravet på 100 MB och försök igen |
| Antingen har ingen undersökning lästs in eller också är undersökningen ogiltig | Öppna önskad undersökning. Om undersökningen är öppen kan den ha ogiltiga data och därför vara obrukbar |
| Användaren kan inte logga in på zzzPAT | zzzPAT kan inte öppnas om en annan session är öppen för en annan användare | Säkerställ att ingen annan användare har lämnat en zzzPAT-session öppen på persondatorn. Om det inte går att verifiera ska du starta om persondatorn |
| Användaren är inte definierad i zzzPAT | Definiera användare enligt zzzPAT-administratör |
| Det gick inte att skicka rapporten via e-post. | Microsoft Outlook har inte definierats som standard e-postprogram. | Definiera Microsoft Outlook (eller Outlook Express) som standard e-postprogram |
| Förändringar till Händelsenamn visas inte på skärmen | Händelsenamn sparas tillsammans med den sparade analysen. Förändringar kommer endast att synas efter det att analysen har körts på nytt | Kör analysen genom att välja **Analysera>Läs åter in undersökning och analysera** |
| Fel vid utskrift | Icke-kompatibel drivrutin för skrivaren | En postscript-drivrutin för skrivare tillhandahåller den mest tillförlitliga driften med zzzPAT. Installera en lämplig postscript-drivrutin för den skrivare som används och försök igen |
| Efter att ha klickat på **Ny undersökning** i zzzPAT försvinner dialogrutan och zzzPAT har fryst | Om knappen **Ny patient** oavsiktligt dubbelklickas kan det leda till att dialogrutan döljs i bakgrunden | Tryck på **Alt-Tab** för att återföra dialogrutan till förgrunden |
| "Aktivera alternativet flera nätter” visas inte i dialogen för Ny undersökning | WP har en programvaruversion tidigare än 2.2182 | Uppgradera WP-programvaran till den senaste versionen (kontakta Itamars kundtjänst för uppgraderingen) |
| "Aktivera alternativet sabotagesäkert test” visas inte i dialogen för Ny undersökning | WP har en programvaruversion tidigare än 2.2182 | Uppgradera WP-programvaran till den senaste versionen (kontakta Itamars kundtjänst för uppgraderingen) |
| Inga data för snarkning eller kroppsposition har presenterats | SBP/RESBP-sensorn har inte anslutits till WP | Säkerställ att ansluta SBP till WP  Säkerställ att ansluta RESBP endast till WP200U eller WatchPAT™ 300 |
|  | RESBP-sensorn har anslutits till WP200 istället för WP200U/ WatchPAT™ 300 | Säkerställ att ansluta RESBP endast till WP200U eller WatchPAT™ 300 |
|  | Den inbäddade programvaran är inte kompatibel | RESBP för WP200U: säkerställ att använda inbäddad programvaruversion 3.3228 eller senare |
| Inga data för andningsrörelser har presenterats | RESBP-sensorn har inte anslutits till WP200U eller WatchPAT™ 300 | Säkerställ att ansluta RESBP endast till WP200U eller WatchPAT™ 300 |
| Ogiltig oximetri-avläsning (oximetervärden på 127 %) | Otillräcklig signal på grund av sensorfel/läsning under rörelse/svag pulssignalstyrka | Om ogiltiga oximetriinläsningar upprepas även vid viloläge ska uPAT-sonden bytas ut. Byt ut uPAT-kabeln eller kontakta Itamar Medicals support om funktionen fortfarande är ogiltig. |
| Varningsmeddelande:  Snarknings-/kroppspositionsdata kanske inte presenteras korrekt i undersökningen.  Se bruksanvisningen för ytterligare information | **Alternativ 1:**  Om en digital RESBP används med en enhet som inte har stöd för digital RESBP såsom WatchPAT™ 200U kommer inga giltiga signaler att registreras av sensorn och varningsmeddelande kommer att visas.  **Alternativ 2:**  Ögonblickliga frånkopplingar mellan bröstsensor och WatchPAT™-enheten identifieras under undersökningen | **Alternativ 1:**  Identifiering av digital respektive analog RESBP-sensor (digital RESBP har ingen vit färg)   |  |  | | --- | --- | | Analog RESBP | Digital RESBP | | Analog RESBP Logo  Description automatically generated with low confidence | A picture containing text  Description automatically generated |   Säkerställ att digital RESBP endast används med WatchPAT™ 300s.  **Alternativ 2:**   * Verifiera att bröstsensorn är ordentligt ansluten till WatchPAT™-enheten. * Verifiera att bröstsensorns kabel eller kontakt inte har några fysiska skador. * Verifiera att diagrammet för snarkning/kroppsposition innehåller data. * Verifiera att kroppspositionen inte innehåller flera icke tillgängliga värden efter de första 10 minuterna. * Verifiera att snarkningsvärdena inte är höga under merparten av undersökningen.   Kontakta Itamar Medicals support vid behov |

Tabell 2 - Felsökning, zzzPAT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Delat åtkomstläge för zzzPAT** | | |
| **Problem** | **Möjlig orsak** | **Lösning** |
| Användaren kan inte logga in på zzzPAT | I läget för Delad åtkomst kan användaren var definierad i den delade databasen och inte i den lokala, eller tvärtom | Definiera användare i den andra databasen eller  Lämna zzzPAT och logga in på den andra zzzPAT-databasen (antingen lokal eller delad) |
| Sparad fil kan inte hittas | Fil sparad på den andra databasen (antingen lokal eller delad) | * Verifiera till vilken databas som zzzPAT är ansluten (databasanslutningen anges i statusfältet på zzzPAT) * Lämna zzzPAT * Starta zzzPAT och välj den andra databasen för anslutning * Välj **Fil>Öppna** och sök efter önskad fil |
| Den delade databasen är inte tillgänglig | Nätverket är frånkopplat | * Säkerställ att zzzPAT-stationen är ordentligt ansluten till nätverket och att nätverkstjänster är tillgängliga. Vid behov ska du kontakta systemadministratören |
| Det går inte att öppna den valda undersökningen | Undersökningen är i bruk av en annan zzzPAT-användare | * Vänta tills den andra användaren stänger undersökningen och försök igen |

Tabell 3 - Felsökning, Delat åtkomstläge för zzzPAT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Verktyg** | | |
| **Problem** | **Möjlig orsak** | **Lösning** |
| Förberedelsen för en ny undersökning misslyckades | Enheten kopplades bort från USB för tidigt. | Avlägsna inte enheten innan dialogrutan visar att undersökningen har sparats |
| **Endast för WP200(U)**: ny undersökning eller zzzPAT identifierar inte WP200(U) | Volymnamnet har raderats | Formatera enheten med volymnamnet "WP200" |
| **Endast för WatchPAT™ 300**: ny undersökning eller zzzPAT identifierar inte WatchPAT™ 300 | Drivrutinerna för FTDI har inte installerats korrekt | Säkerställ att gränssnitten A, B, C och D för FT4222H visas i avsnittet “Kontrollerare av den universella seriebussen” på Enhetshanteraren när WatchPAT™ 300 är ansluten till USB. Kontakta Itamar Medicals support om dessa gränssnitt inte visas |
| Knappen för databasverktyg i fönstret ‘Databas-guide’ eller Verktyg i zzzPAT är inaktiverad | Användaren har inte behörighet att köra detta verktyg | zzzPAT-administratör kan modifiera användarens utökade behörighet |
| Knappen för Hantering i fönstret ‘Databas-guide’ eller Verktyg>Användarhantering är inaktiverad | Användaren har inte behörighet att köra detta verktyg | zzzPAT-administratör kan modifiera användarens utökade behörighet |
| Databasverktyg öppnas inte | zzzPAT eller Ny undersökning körs | Stäng zzzPAT eller Ny undersökning och öppna Databasverktyg |
| Superanvändaren har glömt bort sitt lösenord | - | Kontakta representanten för Itamar Medical |

Tabell 4 - Felsökning, Verktyg

# Bilaga A: LICENSAVTAL

Detta Licensavtalrepresenterar den kompletta och exklusiva förståelsen mellan dig och Itamar Medical. Dokumentet kan granskas på

<https://www.itamar-medical.com/lmages/licensewp.pdf>

Om du har några frågor om detta Licensavtal,eller om du önskar kontakta Itamar Medical av någon orsak, vänligen skriv till:

USA:

Itamar Medical Inc.

3290 Cumberland Club Drive, Suite 100

Atlanta, Georgia 30339, USA

Tel: 1 888 748 2627

Över hela världen:

Itamar Medical Ltd.


9 Halamish Street, PO 3579

Caesarea 3088900, Israel

Tel:  +972 4 617 7000

# Bilaga B: Regulatorisk representant

Itamar Medicals auktoriserade representant:

**Arazy Group GmbH**

The Squaire 12, Am Flughafen,


60549 Frankfurt am Main, Tyskland

# Bilaga C: Aktivering av NAF-kanal (termisk luftflödessensor)

zzzPAT har stäöd för att presentera en nasal luftflödessignal (NAF) inom kanalvyn medan ett NAF-tillbehör används under studien.

**Aktivering av NAF-kanal**

* 1. Öppna/Läs in en studie som har spelats in med ett anslutet NAF-tillbehör
  2. Under Vy, Definiera kanaler i montaget




* 1. Kanalerna NAF och filtrerad NAF (NAF-kanal med filter som minskar bruset i signalen) visas i den vänstra listan (Alla kanaler)

Markera NAF-kanalen, klicka på Lägg till och sedan på OK


Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated

* 1. Gå till Installation, Användarinställningar, fliken Hantera montage. Klicka på Spara och namnge det nya montaget med den tillagda NAF-kanalen



* 1. När du har klickat på Spara läggs det nya montaget i montagelistan
  2. Klicka på Ställ in som standard och sedan på OK



# Bilaga D: Index

A

Analyze>Reload study and analyze · 17

D

**Database Tools** · 31

Database Wizard · 10, 25, 26, 31

E

Edit>Copy · 15, 16

Event

Management · 17

Export

Export a report · 18

F

File>Close Study · 15

File>Exit · 15

File>Load Study and Analyze · 14

File>New Study Details · 10, 11, 13

File>Open Study · 15

File>Print · 22

O

ODI · 18, 20, 21

P

pAHI · 18, 19, 21

pRDI · 18, 19, 21

pREM · 20

Printing · 22

Print a report · 18

R

Report · 18

Event Report · 20

Patient Follow-up Report · 21

S

Setup>Directories · 9

Setup>Settings · 9

Status Bar · 16

U

**User Administration** · 31

V

View>All Night Window · 16

View>Channels · 16

View>Study Details · 15

Z

zzzPAT

Using · 10